Министерство образования и науки Украины

Донбасская государственная машиностроительная академия

ВЫБОР УНИВЕРСАЛЬНЫХ

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к курсовому и дипломному проектированию

и лабораторным работам

#### Краматорск 2008

Министерство образования и науки Украины

Донбасская государственная машиностроительная академия

ВЫБОР УНИВЕРСАЛЬНЫХ

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к курсовому и дипломному проектированию и

лабораторным работам

Утверждено на                                    заседании методического совета

Протокол № 2  от    23/02/    2008 г.

Перезатверджено

на засіданні методичної ради факультету ПіМОТ

Протокол № 6  від  22.02.2012

#### Краматорск 2008

УДК 621 9 (07)

Методические указания к курсовому и дипломному проектированию и лабораторным работам. Выбор универсальных измерительных средств. /Сост.: А.П.Мартынов, Е.С.Давыденко– Краматорск: ДГМА, 2008.- 72 с.

В соответствии с ГОСТ 8.051-81 приведены допускаемые погрешности измерения при контроле поверхностей деталей, рассмотрена структура погрешностей измерения.

Приведены таблицы по выбору универсальных измерительных средств для контроля линейных размеров до 500 мм, торцевого и радиального биения, таблицы погрешностей измерений.

Составители                                 А.П. Мартынов, доц.

Е.С.Давыденко, асс.

Отв. за выпуск                             С.Г. Карнаух, доц.

# 1 ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ВЫБОРЕ

# ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ

В наши дни ни один специалист не может обойтись без точных измерений, количественно и качественно характеризующих научно-технический прогресс. Чем сложнее проблема, тем выше роль метрологии в ее решении. «Скажите, с какой точностью вы измеряете, и я назову время, в котором вы живете», — так метрологии перефразировали известное выражение.

В соответствии с ГОСТ 16263-70 под метрологией понимают науку об измерениях физических величин, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности.

Из всех характеристик, указанных в определении метрологии, обращаем здесь внимание на одну из них, а именно на обеспечение единства измерения.

Единство измерений – такое состояние измерений, при котором их результаты выражены в узаконенных единицах и погрешности измерений известны с заданной вероятностью. Без единства измерений невозможно сопоставление результатов измерений, выполненных в разных местах, в разное время, с использованием разных методов и средств измерений, и в рыночных условиях и с учетом широкого международного сотрудничества это может привести к конфликтной ситуации в международной торговле.

В современных условиях машиностроительного производства повышение технического уровня и качества промышленной продукции неразрывно связаны с повышением уровня измерений и профессионально-технических знаний в области линейно-угловых измерений. Технологические операции обработки деталей или сборки изделий на предприятиях, как правило, выполняются по нормативно-технологическим документам, основными из которых являются чертежи и технологические карты с указанием в последних предельных значений или допусков контролируемых размеров, средств измерений и времени на выполнение операций. Поэтому от инженера требуется знание средств измерения и  основ их выбора.

Правильный выбор средств измерений имеет важное значение для обеспечения требуемой точности изготовления. Средства измерений должны обеспечивать погрешность измерений меньше нормируемой Выбранные средства измерений приводят в технологической документации с указанием их условных обозначений согласно стандартам. Поэтому инженерам необходимо уметь правильно не только выбрать, но и указать измерительные средства с пониманием условных обозначений.

Любое средство измерения имеет нормированную точность. Погрешность средства измерения, возникающая при использовании его в нормальных условиях, когда влияющие величины находятся в пределах нормальной области значений, называют основной. Если же значение влияющей величины выходит за эти пределы, появляется дополнительная погрешность.

Обобщенной характеристикой средств измерения является класс точности измерительного средства, который определяется пределами основной и дополнительной погрешностей.

Например, микрометр гладкий по ГОСТ 6507-78 с пределами измерения 0-25 мм 1-го класса точности имеет основную погрешность  0,002 мм, а такой же микрометр 2-го класса точности -  0,004 мм.

Погрешность некоторых измерительных средств зависит от класса и разряда концевых мер длинны (ПКМД), применяемых при настройке, других (например, стрелочных отсчетных головок) – от применяемых штативов и стоек при измерении биений и от вида контакта при измерении размеров.

Вопрос выбора точности средств измерения или контроля имеет первостепенное значение для обеспечения качества продукции.

Действительно, предельные погрешности измерения наружных линейных размеров контактными средствами весьма различны, например, в диапазоне 60….120 мкм составляют: для штангенциркулей 100…200 мкм, для индикаторов часового типа 10…20 мкм, для гладких микрометров 10…15 мкм, для узкопредельных индикаторов 2…4 мкм, для интерферометров 0,02…0,2 мкм и т.д. Отсюда, с одной стороны, различно их влияние на результат измерения, а с другой стороны, чем выше точность средства измерения, тем оно, как правило, массивнее и дороже, а также выше требования, предъявляемые к условиям его использования.

Учитывая, что первостепенным в процессе выбора измерительных средств является обеспечение годных деталей, введен ГОСТ 8.051-81 "Погрешности, допускаемые при измерении линейных размеров до 500 мм”, принципиальное положение которого заключается в том, что при установлении  приемочных границ, т.е. значений размеров, по которым производят приемку изделий, необходимо учитывать влияние погрешности измерений.

В выборе измерительных средств должны участвовать конструкторская, технологическая и метрологическая службы в пределах выполняемых ими служебных обязанностей.

Конструкторская служба участвует в выборе измерительных средств, правильно назначая  с учетом влияния их погрешностей допускаемые отклонения  размера детали.

Это означает, что с учетом влияния погрешностей измерения следует выбрать такой квалитет или вид посадки, при котором предельные возможные значения размера удовлетворяли бы требованиям конструктора. Такой подход необходим в связи с тем, что только конструктор в полной мере может дать ответ на вопрос о возможности отклонения размеров определенной группы деталей от размеров, указанных на чертеже,

Если переход на более точный квалитет или другой вид посадки оказывается невозможным, например, в связи с большим ужесточением требований, а следовательно, с неоправданным удорожанием производства, конструктор должен принять решение о введении так называемого производственного допуска, то есть, со смещением приемочных границ внутрь табличного (указанного в чертеже детали) поля допуска.

В обязанности технологической службы входит обеспечение наиболее экономичных технологических процессов. Для оценки технологического процесса технолог должен знать возможные количества действительного и ложного брака и руководствоваться при этом данными о технологическом распределении, допускаемой погрешности измерения и графиками, приведенными в ГОСТ 8.051-81. Если полученные результаты можно считать удовлетворительными, то выбор измерительных средств предоставляется метрологической службе или тем работникам технологической службы, в чьи обязанности это входит. Если результаты получились неудовлетворительными, то для исправления положения можно смещать настройку, то есть центр группирования технологического распределения, регулируя соотношение брака “плюс” и брака “минус”, изменять технологический процесс, уменьшая зону технологического рассеяния, повышать требования к точности измерения, сокращая процент ложного брака. Второй путь, как правило, оказывается наиболее эффективным.

Настоящие методические указания разработаны на основе ГОСТ 8.051-81 и РД50-98-86 «Выбор универсальных средств измерений линейных размеров до 500 мм» с целью упрощения рассмотренных выше задач при курсовом и дипломном проектировании.

# 2 ПОГРЕШНОСТИ, ДОПУСКАЕМЫЕ ПРИ ИЗМЕРЕНИИ

# ЛИНЕЙНЫХ РАЗМЕРОВ ДО 500 мм

Допускаемые погрешности измерений регламентированы ГОСТ 8.051-82, где они установлены в зависимости от номинальных размеров и допусков на изготовление.

Значения погрешностей установлены для квалитетов ІТ2-ІТ17 номинальных размеров до 500 мм. Величины погрешностей приняты равными от 20% (для ІТ10 и грубее) до 35% ( для ІТ2-ІТ5) с округлениями, учитывающими реальные значения погрешностей измерений измерительными средствами.

Допускаемые погрешности измерений, установленные стандартом, учитывают не только погрешности измерительных средств, но и составляющие от других источников ошибок, оказывающие влияние на погрешность измерения.

Для проведения измерений с погрешностями, не превышающими допускаемых ГОСТ 8.051-81 значений, необходимо иметь сведения о значениях погрешностей измерения различными измерительными средствами в различных условиях их применения. Такие сведения о погрешностях измерения измерительными средствами, серийно выпускаемыми специализированными заводами, даны в табл. 1 и 2.

В табл. 1 приведены сведения о погрешностях измерения различными измерительными средствами наружных размеров, размеров уступов и величин биения, а в табл. 2 - сведения о погрешностях измерений внутренних размеров.

Погрешности измерений в табл. 1 и 2 указаны без знаков «±», т.е. указаны абсолютные значения предельных погрешностей измерения единичным измерительным средством, другими словами, даны предельные значения, на которые результаты измерения могут отличаться от истинного значения измеряемой величины.

Варианты использования измерительных средств отличаются различной погрешностью средств измерений при использовании их на различных пределах измерения. Для некоторых измерительных средств варианты использования приведены в зависимости от класса и разряда концевых мер длины, применяемых для настройки. Для стрелочных отсчетных головок при измерении биений, то есть, колебаний размеров, варианты использования установлены в зависимости от применяемых штативов и стоек, а при измерении размеров - в зависимости от вида контакта.

Для всех измерительных средств указан температурный режим измерения. Эти значения в общем случае нельзя относить ни к отклонениям, ни к колебаниям температуры окружающей среды в процессе измерения. В табл. ІІ, где указаны погрешности измерений внутренних размеров существующими измерительными средствами, учитывается шероховатость поверхности измеряемой детали. При определении погрешности измерений учитывались субъективные погрешности отсчитывания  показаний.

Рассмотрим вкратце суть основных составляющих погрешностей измерений (кроме методической погрешности), учтенных в ГОСТ 8.051-81.

# 2.1 Погрешности, зависящие от средств измерений (основные погрешности)

Нормируемую допустимую погрешность измерительного средства следует рассматривать как погрешность измерения при одном из возможных вариантов использования этого измерительного средства, поскольку правильная проверка точностных данных прибора (погрешности прибора ) заключается в измерении им образцовой меры. В связи с этим при установлении вариантов использования измерительных средств учтена степень влияния составляющих на погрешность прибора, выявляемую при его проверке.

Основные погрешности измерительных средств приведены в Приложении.

# 2.2 Погрешности, зависящие от установочных мер

В вариантах использования установочнных мер приводятся классы и разряды концевых мер длины. По существующим соотношениям погрешности во всех случаях, где указаны 0, 1 и 2-й классы, их можно заменить соответственно 3, 4 и 5-м разрядами. С экономической точки зрения такая замена может быть целесообразной. Высокоточные меры должны быть аттестованы, и при работе следует использовать данные аттестата.

Погрешности, зависящие от концевых мер длины, возникают из-за погрешности их изготовления, погрешности аттестации,  а также из-за погрешности от притирания.

# 2.3 Погрешности, зависящие от измерительного усилия

Измерительное усилие обеспечивает замыкание элементов измерительной цепи, включающей как элементы измерительного средства, так и объект измерения, и вызывает их упругие деформации. При оценке влияния измерительного усилия на погрешность измерения принято выделять упругие деформации установочного узла и деформации в зоне контакта измерительного наконечника с деталью.

При выборе измерительного усилия отсчетной головки необходимо стремиться к тому, чтобы измерительное усилие было минимальным, при котором обеспечивается ограничение в заданных пределах случайной составляющей погрешности измерения. К этому необходимо стремиться и при регулировании измерительного усилия, когда регулирование обеспечивается конструкцией измерительного средства. Измерительные устройства с малым измерительным усилием отличаются обычно большой случайной составляющей погрешности измерения из-за чувствительности их к воздействию влияющих величин (например, вибраций). Другими словами, малое измерительное усилие не обеспечивает надежного силового замыкания измерительной цепи «прибор – деталь», и за исключением тех случаев, когда это необходимо по условиям деформаций, не следует применять отсчетные головки с малым усилием.

# 2.4 Погрешности, происходящие от температурных деформаций

Ввиду того, что при измерении, как правило, располагают очень ограниченной информацией о факторах, влияющих на температурные деформации, и в то же время требуется определять только предельные значения ожидаемой погрешности измерения, используется понятие «температурный режим».

Температурный режим есть условная, выраженная в градусах Цельсия разность температур объекта измерения и измерительного средства, которая при определенных «идеальных» условиях вызовет ту же погрешность, что и весь комплекс реально существующих причин. Эти условия сводятся к тому, что прибор и деталь имеют постоянную температуру по всему объему, а коэффициент линейного расширения материалов, из которых они изготовлены, равен 11,6·10-6 °С-1.

Если указанные идеальные условия соблюдены, то температурный режим в n градусов означает, что допускается такая же разность температур измерительного средства и объекта измерения и соответствующая разность их деформаций по линии измерения. Если усилия не соблюдены, то разность температур должна быть меньше на такую величину, которая компенсировала бы дополнительный источник погрешности.

Таким образом, температурный режим не должен пониматься как допускаемое отклонение температуры среды от 20°С или колебание ее в процессе измерения.

# 2.5 Специфические погрешности при измерении внутренних размеров

Особенность измерения этих размеров заключается в том, что измерительные средства имеют с деталью, как правило, точечный контакт, и требуется перемещать или деталь или наконечник прибора для нахождения минимума размера в осевой плоскости измеряемого цилиндра и максимума в плоскости, перпендикулярной оси. На точность перемещения и фиксации максимальных и минимальных отклонений большое влияние оказывает состояние поверхности. Поэтому в табл.2 даны варианты возможных погрешностей при различных величинах шероховатости поверхности.

При измерении внутренних размеров наиболее часто для настройки нутромеров используют концевые меры с боковиками, зажатые в струбцине. Погрешность блока с боковиками, по которому настраивают приборы для внутренних измерений, как правило, возникает из-за деформации блока при закреплении его в струбцине. Эта составляющая была учтена средней величиной, выявленной экспериментально[ 1 ]

# 2.6 Погрешности, зависящие от оператора (субъективные погрешности)

Возможны четыре вида субъективных погрешностей: присутствия, отсчитывания, действия, профессиональные.

Из субъективных погрешностей измерения в табл.1 в качестве вариантов использования измерительных средств представилась возможность учесть только субъективную погрешность отсчитывания для некоторых измерительных средств. Влияние этой погрешности учитывают только тогда, когда стремятся максимально использовать точностные возможности измерительных средств, например при измерении в пределах 2…3 делений шкалы.

Субъективная погрешность присутствия проявляется в виде влияния теплоизлучения оператора на температуру окружающей среды.

Наиболее существенное влияние на погрешность измерения оказывают погрешности действия и профессиональные[ 1 ].

К субъективным погрешностям действия относятся погрешности, вносимые оператором при настройке прибора, подготовке объекта измерении или установочных мер и т.д. По происхождению, источнику возникновения этот вид погрешностей частично можно отнести к погрешностям, связанным с измерительными средствами, которые проявляются при проверке этих средств.

К субъективным погрешностям действия относятся погрешности от притирки концевых мер. Эти погрешности вошли в погрешности от установочных мер.

Субъективные погрешности действия возникают при перемещении прибора относительно детали или детали относительно элементов прибора при измерении внутренних размеров.

В РД 50-98-86,на основе которого составлены данные методические указания, не удалось полностью учесть все виды субъективных  погрешностей, а учет профессиональных погрешностей, то есть, связанных с квалификацией оператора, вообще не представляется возможным[ 1 ].

# 3  ВЫБОР УНИВЕРСАЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ

Для упрощения процесса выбора конкретных измерительных средств в РД 50-98-86 составлены таблицы, в левой части которых указана диапазоны номинальных размеров, сверху – квалитеты от IТ2 до IT17, а на пересечении горизонтальных полос и вертикальных колонок указаны в виде дроби допускаемые погрешности измерений (числитель) и допуски на изготовление (знаменатель) (табл. 3-7). Под ними номерами и буквами указаны измерительные средства и варианты их использования, при которых погрешность измерений не превышает допускаемых значений.

Пример выбора конкретных измерительных средств. В чертеже детали указан  наружный диаметр . Требуется выбрать средство измерения этого размера. В зависимости от конфигурации и габаритов детали и требований к методике выполнения измерения, следует решить вопрос о выборе накладного или станкового измерительного средства.

Предполагается, что схема и методика выполнения измерения выбраны таким образом, что методическая погрешность сведена до пренебрежимо малой величины.

Выбор накладного средства измерений производим по табл.4. В графе, соответствующей 5 квалитету, для диапазона размеров св. 10 до 18 мм находим обозначение «6, в». В табл.1 под номером 6 указаны микрометр рычажный и скоба рычажная. Буквой «в» обозначены условия измерения: настройка на размер должна производиться по концевым мерам длины 2 класса, при использовании отсчета в пределах ±10 делений шкалы температурные условия характеризуются температурным режимом 5°С при обеспечении надежной теплоизоляции от рук оператора. Сделана оговорка, что контакт измерительных поверхностей с деталью должен быть плоскостным или линейчатым. В данном случае измеряемая поверхность цилиндрическая, последнее условие выполняется.

Выбор станкового средства измерения производим по табл.3. В графе, соответствующей 5 квалитету, для диапазона размеров св.10 до 18 мм находим группу обозначений: 9б, 10а, 15а, 20б, 21а, 34а, 36б. По табл.1 устанавливаем, что номерами 9 и 10 обозначены рычажно-зубчатые головки с ценой деления 2 и 1мкм, 15 - микрокатор с ценой деления  2 мкм, 20 и 21 - пружинные малогабаритные головки с ценой деления 2 и 1 мкм, 34 - вертикальный и горизонтальный длиномеры, 36 - показывающий прибор с индуктивным преобразователем. Из указанных приборов выбираем тот, который имеется в наличии, который проще в обращении и к условиям применения которого предъявляются менее жесткие требования.

Например, выбрана рычажно-зубчатая головка с ценой деления 1 мкм. В табл.1 буквой «а» для нее обозначены следующие условия применения: установка в штативе с диаметром колонки не менее 30 мм и наибольшим вылетом до 200 мм (этим условиям удовлетворяют штативы Ш-11Н и ШМ-11Н), настройка по концевым мерам длины 5 разряда, температурный режим 2°С. Настройка на размер может производиться на произвольное деление, а отсчет может использоваться в пределах ±0,05 мм, т.е. в пределах всей шкалы.

Допустимо изменять условия измерения, но только таким образом, чтобы это не приводило к снижению точности измерения. Например, концевые меры 5 разряда могут быть заменены мерами более высокого разряда или нулевого класса, штатив можно заменить более жесткой стойкой и т.д. Однако следует помнить, что загрубление одного из условий чаще всего не может быть компенсировано ужесточением остальных.

ГОСТ 8.051-81 устанавливает связь между допускаемыми погрешностями  на изготовление и измерение. Целесообразные соотношения между этими величинами позволяют достичь необходимой точности изделий с наименьшими затратами труда и материальных средств. С этой целью в ГОСТ 8.051-81 приведены таблица, формулы и графики, позволяющие оценить влияние погрешности измерения на погрешности разбраковки, которые могут иметь место при тех или иных погрешностях  измерения с учетом точности технологических процессов. Погрешности разбраковки (параметры разбраковки), то есть,вероятности неправильного принятия деталей “m”, неправильного отбраковывания деталей “n”, а также вероятные предельные значения выхода за границу допуска у деталей, неправильно принятых, “c” – характеризуют влияние погрешности измерения и экономичность принятых измерительных процессов.

Для использования графиков при определении значений величин m, n и с необходимо иметь данные о точности технологического процесса, знать закон технологического распределения и величину . При отсутствии таких данных иногда можно использовать в расчете экстремальные значения m и n, беря их из таблицы ГОСТ 8.051-81. При этом получаются завышенные результаты, хотя в расчете учитывается только разность параметров. В некоторых случаях для расчета можно принять ориентировочные соотношения между погрешностью технологического процесса и допуском на изготовление. Эти данные принимают на основе анализа точности используемых в конкретном производстве технологических процессов при изготовлении деталей определенной точности.

Методика определения  параметров m,n,c разбраковки размеров деталей при их приемочном контроле приведена в [ 2 ]

# Таблица 1 – Предельные погрешности измерения наружных линейных размеров, биений и глубин

# универсальными измерительными средствами

Таблица 1.1

| #### Средства измерения |  | Предельные погрешности измерения, мкм, для диапазона размеров, мм |
| --- | --- | --- |
| № для табл. 4, 6, 7 | Наименование и случаи применения |  |
|  |  | до 500 |
| 1 | Линейка измерительная металлическая с ценой деления 1 мм | 500 |

Таблица 1.2

| Средства измерения |  | Предельные погрешности измерения, мкм, для диапазона размеров, мм |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № для табл. 4 | ###### Наименование и случаи применения | до 10 | св. 10 до 50 | св. 50 до 80 | св. 80 до 120 | св.120 до 180 | св.180 до 250 | св.250 до 500 |
| 2 | Штангенциркули (ШЦ– I, ШЦТ– I, ШЦ- II, ШЦ –III) с отсчетом по нониусу 0,1 мм | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 |
| 3 | Штангенциркули (ШЦ- II, ШЦ –III) с отсчетом по нониусу 0,05 мм | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | _ |

Таблица 1.3

| #### Средства измерения |  | Варианты использования | Температурный режим, °С, для диапазона размеров, мм |  |  | Предельные погрешности измерения, мкм, для диапазона размеров, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № для табл. 4 | Наименование и случаи применения |  |  |  |  | до 25 | св.25 до 50 | св.50 до 75 | св.75 до 100 | св.100 до 125 | св.125 до 150 | св.150 до 175 | св.175 до 200 | св.200 до 225 | св.225 до 250 | св.250 до 275 | св.275 до 300 | св.300 до 400 | св.400 до 500 |
|  |  |  | 0…50 | 50…250 | 250…500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Микрометры гладкие (МК) с величиной отсчета 0,01 мм при настройке на нуль по установочной мере | а* б** | 5 5 | 5 2 | 5 1 | 5 5 | 10 5 | 10 5 | 15 5 | 15 10 | 15 10 | 20 10 | 20 10 | 25 10 | 25 10 | 30 10 | 30 10 | 40 10 | 50 10 |

* Микрометры при работе находятся в руках.

** Микрометры при работе находятся в стойке или обеспечивается надежная изоляция от тепла рук оператора.

Таблица 1.4

| Средства измерения |  | Варианты использования | #### Условия измерения |  |  |  |  |  |  | Предельные погрешности измерения, мкм, для диапазона размеров, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № для табл. 4 | Наименование и случаи применения |  | Вид контакта | Используемое перемещение измерительного средства | Класс применяемых концевых мер | Температурный режим, °С, для диапазона размеров, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 10 | св.10 до 30 | св.30 до 50 | св.50 до 80 | св.80 до 100 | св.100 до 180 | св.180 до 200 | св.200 до 300 | св.300 до 400 | св.400 до 500 |
|  |  |  |  |  |  | 0…50 | 50…100 | 100…200 | 200…500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Скобы индикаторные (СИ) с ценой деления 0,01 мм | а* б** в** г** | Любой Любой Плоскостный и ли-нейчатый. Плоскост-ный и ли-нейчатый | 3 3 0,1 0,02-0,03 | 5 4 4 3 3 | 5 5 5 - 5 | 5 5 - 2 2 | 5 5 - 1 1 | 5 2 - 1 - | 10 10 6 - 5 | 12 10 7 - 5 | 15 10 7 - 5 | 15 12 - 7 5 | 20 12 - 7 6 | 20 12 - 7 6 | 25 15 - 8 7 | 40 18 - 10 - | 50 20 - 10 - | 60 25 - 12 - |

* Скобы при работе находятся в руках.

** Скобы при работе находятся в стойке или обеспечивается надежная изоляция от тепла рук оператора.

Таблица 1.5

| Средства измерения |  | Варианты использования | #### Условия измерения |  |  |  |  | Предельные погрешности измерения, мкм, для диапазона размеров, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № для табл.4 | Наименование и случаи применения |  | Вид контакта | Класс применяемых концевых мер | Температурный режим, °С, для диапазона размеров, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | до 25 | св.25 до 50 | св.50 до 75 | св.75 до 100 | св.100 до 125 | св.125 до 150 | св.150 до 175 | св.175 до 200 | св.200 до 250 | св.250 до 300 | св.300 до 400 | са.400 до 500 |
|  |  |  |  |  | 0…50 | 50…200 | 200…500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Микрометры рычажные (МР и МРИ) с ценой деления 0,002 мм и 0,01 мм при установке на нуль по установочной мере и скобы рычажные (СР) с ценой деления 0,002 мм при настройке на нуль по концевым мерам длины при использовании на всем пределе измерения | а* | Любой | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 26 | 30 | 40 | 50 |
|  |  | б** | Любой | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4,5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10*** 10*** | 10*** 10*** |
|  | То же при настройке на нуль по концевым мерам длины и использовании отсчета на ±10 делениях шкалы | в** | Плоскостный и ли-нейча-тый | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | То же при настройке на нуль по концевым мерам длины и использовании отсчета на ±(1-2) делениях шкалы и четырехкратном измерении | г** | Плоскостный и ли-нейча-тый | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,7 | 1,8 | 2,3 | 2,6 | 3,3 |

* При работе приборы находятся в руках.

** При работе приборы находятся в стойке или обеспечивается надежная изоляция от тепла рук оператора.

*** При измерении микрометром рычажным с ценой деления 0,002 мм погрешность равна соответственно 8 мкм и 9 мкм.

Таблица 1.6

| Средства измерения |  | Вариант использования | #### Условия измерения |  |  |  |  |  | Предельные погрешности измерения, мкм, для диапазона размеров, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № для табл. 3 и 7 | Наименование и случаи применения |  | Установочные узлы по ГОСТ 10197-70 | Используемое пере-мещение измерительного стержня, мм | Классы применяемых концевых мер | Температурный режим, °С, для измеряемых размеров, мм |  |  | 1…3 | 3…6 | 6…10 | 10…18 | 18…30 | 30…50 | 50…80 | 80…120 | 120…180 | 180…250 | 250…315 | 315…400 | 400…500 |
|  |  |  |  |  |  | 1...30 | 30… 120 | 120… 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Индикаторы часового типа (ИЧ и ИТ) с ценой деления 0,01 мм и пределом измерения от 2 до 10 мм, класс точности 1 | а б в г д | До 250 мм – штативы и стойки с диаметром колонки не менее 30 мм и наиболь-шим вы-летом го-ловки до 200 мм (С-IV, Ш-IIH, ШМ-IIH). | 10 5 2 1 0,1 | 5 5 4 3 3 | 5 5 5 5 5 | 5 5 5 2 2 | 5 5 2 1 1 | 15 12 10 8 5 | 15 13 10 8 5 | 15 13 10 8 5 | 15 13 10 8 5 | 16 14 10 8 5 | 16 14 10 8 5 | 18 15 12 8 6 | 20 18 12 8 6 | 22 20 12 8 6 | 25 25 14 9 7 | 35 35 18 10 9 | 40 40 20 11 9 | 45 45 22 12 10 |
|  | То же, класс точности 0 | е ж з и к |  | 10 5 2 1 0,1 | 4 4 3 3 3 | 5 5 5 5 5 | 5 5 5 2 2 | 2 2 2 1 1 | 12 10 8 6 4 | 12 10 8 6 4 | 12 10 8 6 4 | 12 10 9 7 4 | 12 10 9 7 4 | 12 10 9 7 4 | 13 12 10 7 5 | 14 12 10 7 5 | 14 12 10 7 6 | 15 14 10 8 7 | 18 18 12 10 8 | 20 20 14 10 9 | 22 22 16 12 10 |

Продолжение таблицы 1.6

| Средства измерения |  | Вариант использования |  | Условия измерения |  |  |  |  | Предельные погрешности измерения, мкм, для диапазона размеров, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № для табл. 5 и 9 | Наименование и случаи применения |  | Установочные узлы по ГОСТ 10197-70 | Используемое перемещение измерительного стержня, мм | Классы применяемых концевых мер | Температурный режим, °С, для измеряемых размеров, мм |  |  | 1…3 | 3…6 | 6…10 | 10…18 | 18…30 | 30…50 | 50…80 | 80…120 | 120…180 | 180…250 | 250…315 | 315…400 | 400…500 |
|  |  |  |  |  |  | 1…30 | 30…120 | 120…500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Индикаторы часового типа (ИЧ и ИТ) с ценой деления 0,01 мм и пределом измерения от 2 до 10 мм, класс точности 1, при измерении биений | л м н о п р | Св. 250 мм – штативы с диаме-тром ко-лонки не менее 50 мм и на-иболь-шим вы-летом головки до 500 мм (Ш-IIB, ШМ-IIB) | 10 5 2 1 0,1 0,02-0,03 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 21 17 13 11 8 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | То же, класс точности 0 | с т у ф х |  | 10 5 2 1 0,1 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 16 14 11 10 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.7

| #### Средства измерения |  | Варианты использования | #### Условия измерения | Предельные погрешности измерения, мкм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № для табл. 7 | #### Наименование и случаи применения |  | Используемый предел измерений, мм |  |
| 8 | Индикаторы рычажно-зубчатые (ИРБ и ИРТ) с ценой деления 0,01 мм и пределом измерения 0,8 мм при измерении биения | а б в | 0,8 0,1 0,01…0,02 | 15 10 5 |

Таблица 1.8

| #### Средства измерения |  | Варианты использования | #### Условия измерения |  |  |  |  |  |  | Предельные погрешности измерения, мкм, для диапазона размеров, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № для табл. 3 и 7 | #### Наименование и случаи применения |  | Используемое перемещение измерительного стержня, в мм | Установочные узлы по ГОСТ 10197-70 | Применяемые концевые меры |  | Температурный режим, °С, для измеряемых размеров, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | класс | разряд | 1…30 | 30…120 | 120…250 | до 3 | св.3 до 6 | св.6 до 10 | св.10 до 18 | св.18 до 30 | св.30 до 50 | св.50 до 80 | св.80 до 120 | св.120 до 180 | св.180 до 250 |
| 9 | Головки рычажно-зубчатые (2ИГ) с ценой деления 0,002 мм и пределом измерения ±0,1 мм; с настройкой по концевым мерам длины на любое деление | а | ±0,10 | Штативы* | 3 | - | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 |
|  | То же, с настройкой на нулевое деление | б | ±0,06 | Стойки** | - | 5 | 2 | 1 | 0,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,2 | 2,2 | - |
|  | Головки рычажно-зубчатые (2ИГ) с ценой деления 0,002 мм и пределом измерения ±0,1 мм; при измерении биений | в | 0,04 | Штативы* | - | - | - | - | - | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |

Продолжение таблицы 1.8

| Средства измерения |  | Варианты использования | Условия измерения |  |  |  |  |  |  | Предельные погрешности измерения, мкм, для диапазона размеров, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № для табл. 3 и 7 | #### Наименование и случаи применения |  | Используемое перемещение измерительного стержня, в мм | Установочные узлы по ГОСТ 10197-70 | Применяемые концевые меры |  | Температурный режим, °С, для измеряемых размеров, мм |  |  | до 3 | св.3 до 6 | св.6 до 10 | св.10 до 18 | св.18 до 30 | св.30 до 50 | св.50 до 80 | св.80 до 120 | св.120 до 180 | св.180 до 250 |
|  |  |  |  |  | класс | разряд | 1…30 | 30…120 | 120…250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Головки рычажно-зубчатые (1ИГ) с ценой деления 0,001мм и пределом измерения ±0,05 мм; с настройкой по концевым мерам длины на любое деление | а | ±0,050 | Штативы* | - | 5 | 2 | 1 | 0,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,8 |
|  | То же, с настройкой на нулевое деление | б | ±0,030 | Стойки** | - | 4 | 2 | 0,5 | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | - |
|  | Головки рычажно-зубчатые (1ИГ) с ценой деления 0,001мм и пределом измерения ±0,05мм; при измерении биений | в | 0,020 | Штативы* | - | - | - | - | - | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |

*Штативы с диаметром колонки не менее 30 мм и наибольшим вылетом головки до 200 мм (Ш-IIH и ШМ-IIH).

**Стойки с пределами измерения 0…160мм и 0…100мм и диаметром колонки не менее 50мм и не менее 30мм соответственно (C-II и C-III).

Таблица 1.9

| #### Средства измерения |  | Варианты использования | #### Условия измерения |  |  |  |  |  | Предельные погрешности измерения, мкм, для диапазона размеров, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № для табл. 3 и 7 | Наименование и случаи применения |  | Используемое переме-щение измерительного стержня, в мм | Установочные узлы по ГОСТ 10197-70 | Классы применяемых концевых мер | Температурный режим, °С, для измеряемых размеров, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 3 | св.3 до 6 | св.6 до 10 | св.10 до 18 | св.18 до 30 | св.30 до 50 | св.50 до 80 | св.80 до 120 | св.120 до 180 | св.180 до 250 |
|  |  |  |  |  |  | 1…30 | 30…120 | 120…250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Индикаторы многооборотные (2МИГ) с ценой деления 0,002мм и пределом измерения 2мм | а б в | 2 1 0,4 | Штативы* Штативы* Стойки** | 4 3 2 | 5 5 5 | 5 2 1 | 2 2 0,5 | 5 5 3 | 5 5 3 | 5 5 3 | 6 5 4 | 6 5 4 | 7 5 4 | 8 5 4 | 10 6 4 | 10 7 4 | 12 8 |
|  | То же, при изме-рении биений | г д е | 2 1 0,05 | Штативы* Штативы* Стойки** | - - - | - - - | - - - | - - - | 6 5 2 | 6 5 2 | 6 5 2 | 6 5 2 | 6 5 2 | 6 5 2 | 6 5 2 | 6 5 2 | 6 5 2 | 6 5 - |
| 12 | Индикаторы многооборотные (1МИГ) с ценой деления 0,001мм и пределом измерения 1мм | а б | 1 0,2 | Штативы* Стойки** | 2 | 5 5 | 1 1 | 0,5 0,5 | 3 2 | 3 2 | 3 2,2 | 3 2,5 | 3 2,5 | 3 2,5 | 3 2,5 | 3,5 3 | 3,5 3 | 4 |
|  | То же, при изме-рении биений | в г | 1 0,05 | Штативы* Стойки** | - - | - - | - - | - - | 3 2 | 3 2 | 3 2 | 3 2 | 3 2 | 3 2 | 3 2 | 3 2 | 3 2 | 3 - |

*Штативы с диаметром колонки не менее 30 мм и наибольшим вылетом головки до 200 мм (Ш-IIH и ШМ-IIH).

**Стойки с пределами измерения 0…160мм и 0…100мм и диаметром колонки не менее 50мм и не менее 30мм соответственно (C-II и C-III).

Таблица 1.10

| #### Средства измерения |  | Варианты использования | #### Условия измерения |  |  |  |  |  |  | Предельные погрешности измерения, мкм, для диапазона размеров, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № для табл. 3 и 7 | #### Наименование и случаи применения |  | Используемое переме-щение измерительного стержня, в мм | Установочные узлы по ГОСТ 10197-70 | Применяемые концевые меры |  | Температур-ный режим, °С, для измеряемых размеров, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 3 | св.3 до 6 | св.6 до 10 | св.10 до 18 | св.18 до 30 | св.30 до 50 | св.50 до 80 | св.80 до 120 | св.120 до 160 |
|  |  |  |  |  | Класс | Разряд | 1…30 | 30…120 | 120… 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Головки измерительные пружинные (микрокаторы) (10ИГП 10ИГПГ) с ценой деления 0,01мм и пределом измерений ±0,30 мм | а | ±0,30 | С-II* | 4 | - | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 |
|  |  | б | 0,30 | С-II* | 3 | - | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
|  | То же, при измерении биения | в | ±0,30 | С-II* | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  |  | г | 0,30 | С-II* | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 14 | Головки измерительные пружинные (микрокаторы) (5ИГП, 5ИГПГ) с ценой деления 0,005мм и пределом измерений ±0,15 мм | а | ±0,15 | С-II* | 4 | - | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 |
|  |  | б | 0,15 | С-II* | 3 | - | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
|  | То же, при измерении биения | в | ±0,15 | С-II* | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  |  | г | 0,15 | С-II* | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

Продолжение таблицы 1.10

| #### Средства измерения |  | #### Варианты использования | Условия измерения |  |  |  |  |  |  | Предельные погрешности измерения, мкм, для диапазона размеров, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № для табл. 3 и 7 | #### Наименование и случаи применения |  | Используемое перемещение измерительного стержня, в мм | Установочные узлы по ГОСТ 10197-70 | Применяемые концевые меры |  | Температурный режим, °С, для измеряемых размеров, мм |  |  | до 3 | св.3 до 6 | св.6 до 10 | св.10 до 18 | св.18 до 30 | св.30 до 50 | св.50 до 80 | св.80 до 120 | св.120 до 160 |
|  |  |  |  |  | Класс | Разряд | 1-30 | 30-120 | 120-180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Головки измерительные пружинные (микрокаторы) (2ИГП, 2ИГПГ) с ценой деления 0,002мм и пределом измерений ±0,060 мм | а | ±0,06 | С-II* | 2 | - | 2 | 1 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 |
|  |  | б | 0,060 | С-II* | 2 | - | 2 | 1 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 |
|  | То же, при измерении биения | в | ±0,06 | С-II* | - | - | - | - | - | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|  |  | г | 0,060 | С-II* | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 16 | Головки измерительные пружинные (микрокаторы) (1ИГП, 1ИГПГ) с ценой деления 0,001мм и пределом измерений ±0,030 мм | а | ±0,03 | С-II* | 1 | - | 2 | 0,5 | 0,2 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,2 |
|  |  | б | 0,030 | С-II* | 1 | - | 2 | 0,5 | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,0 |
|  | То же, при измерении биения | в | ±0,03 | С-II* | - | - | - | - | - | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  |  | г | 0,030 | С-II* | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 17 | Головки измерительные пружинные (микрокаторы) (05ИГП) с ценой деления 0,0005мм и пределом измерений ±0,015 мм | а | ±0,015 | С-1** | - | 3 | 1 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 0,8 |
|  |  | б | 0,015 | С-1** | - | 2 | 1 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 |

Продолжение таблицы 1.10

| Средства измерения |  | Варианты использования | Условия измерения |  |  |  |  |  |  | Предельные погрешности измерения, мкм, для диапазона размеров, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № для табл. 3 и 7 | #### Наименование и случаи применения |  | Используемое перемещение измерительного стержня, в мм | Установочные узлы по ГОСТ 10197-70 | Применяемые концевые меры |  | Температурный режим, °С, для измеряемых размеров, мм |  |  | до 3 | св.3 до 6 | св.6 до 10 | св.10 до 18 | св.18 до 30 | св.30 до 50 | св.50 до 80 | св.80 до 120 | св.120 до 160 |
|  |  |  |  |  | Класс | Разряд | 1-30 | 30-120 | 120-180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | То же, при измерении биения | в | ±0,015 | С-1** | - | - | - | - | - | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
|  |  | г | 0,015 | С-1** | - | - | - | - | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 18 | Головки измерительные пружинные (микрокаторы) (02ИГП) с ценой деления 0,0002мм и пределом измерений ±0,006 мм | а | ±0,006 | С-1** | - | 2 | 0,5 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
|  |  | б | 0,006 | С-1** | - | 2 | 0,5 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
|  | То же, при измерении биения | в | ±0,006 | С-1** | - | - | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  |  | г | 0,006 | С-1** | - | - | - | - | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 19 | Головки измерительные пружинные (микрокаторы) (01ИГП) с ценой деления 0,0001мм и пределом измерений ±0,004 мм | а | ±0,004 | С-1** | - | 2 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,40 | 0,50 | 0,50 |
|  |  | в | 0,003 | С-1** | - | 2 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,50 |
|  | То же, при измерении биения | в | ±0,004 | С-1** | - | - | - | - | - | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
|  |  | г |  | С-1** | - | - | - | - | - | 0,15 | 0,10 | 0,15 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |

*С-11 – стойки с пределом измерений 0…160 мм, вылетом головки 75 мм и диаметром колонки 50 мм.

**С-1 – стойки с пределом измерений 0…160 мм, вылетом головки 75 мм и диаметром колонки 70 мм.

Таблица 1.11

| Средство измерения |  | Варианты использования | Условия измерения |  |  |  |  |  |  | Предельные погрешности измерения, мкм, для диапазона размеров, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № для табл. 3 и 7 | #### Наименование и случаи применения |  | Используемое перемещение измерительного стержня, мм | Установочные узлы по ГОСТ 10197-70 | Применяе-мые конце-вые меры |  | Температурный режим, °С, для измеряемых размеров, мм |  |  | до 3 | св.3 до 6 | св.6 до 10 | св.10 до 18 | св.18 до 30 | св.30 до 50 | св.50 до 80 | св.80 до 120 | св.120 до 180 | св.180 до 250 | св.250 до 315 | св.315 до 400 | св.400 до 500 |
|  |  |  |  |  | Класс | Разряд | До 30 | 30…120 | 120…500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Головки измери-тельные пружин-ные малогабарит-ные (микаторы) (2ИПМ) с ценой деления 0,002 мм и пределом изме-рения ±0,1мм | а б | ±0,1 0,06 | Штативы* Штативы* | 3 2 | - - | 5 2 | 2 1 | 1 0,5 | 2,5 1,5 | 2,5 1,5 | 2,5 1,5 | 3,0 1,5 | 3,0 1,6 | 3,0 1,5 | 3,5 2 | 4,5 2 | 4,5 2 | 5,5 3 | 7,5 4 | 8,5 4 | 10 5 |
|  | То же, при измерении биения | в г | ±0,1 0,06 | Штативы* Штативы* | - - | - - | - - | - - | - - | 2 1,5 | 2 1,5 | 2 1,5 | 2 1,5 | 2 1,5 | 2 1,5 | 2 1,5 | 2 1,5 | 2 1,5 | 2 1,5 | 2,5 1,5 | 3 2 | 3,5 2 |
| 21 | Головки измери-тельные пружин-ные малогабарит-ные (микаторы) (1ИПМ, 1ИПМУ) с ценой деления 0,001 мм и пределом измерения ±0,05мм | а б | ±0,05 0,03 | Штативы* Штативы* | 2 1 | - - | 2 2 | 1 0,5 | 0,5 0,2 | 1,2 0,7 | 1,2 0,7 | 1,2 0,7 | 1,5 0,8 | 1,5 0,9 | 1,5 0,8 | 2 1 | 2 1,2 | 2 1,2 | 3 1,5 | 4 2 | 4,5 2,5 | 5,5 3 |
|  | То же (с нормальным измерительным усилием -1ИПМ), при измерении биения | в г д | ±0,05 0,03 0,03 | Штативы* Штативы* Стойки** | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 1,1 0,8 0,6 | 1,1 0,8 0,6 | 1,1 0,8 0,6 | 1,1 0,8 0,6 | 1,1 0,8 0,6 | 1,1 0,8 0,6 | 1,1 0,8 0,6 | 1,1 0,8 0,6 | 1,1 0,8 0,6 | 1,2 0,9 - | 1,8 1,3 - | 2,4 1,6 - | 2,6 1,8 - |

Продолжение таблицы 1.11

| Средство измерения |  | Варианты использования | Условия измерения |  |  |  |  |  |  | Предельные погрешности измерения, мкм, для диапазона размеров, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № для табл. 3 и 7 | #### Наименование и случаи применения |  | Используемое перемещение измерительного стержня, в мм | Установочные узлы по ГОСТ 10197-70 | Применяе-мые конце-вые меры |  | Температурный режим, °С, для измеряемых размеров, мм |  |  | до 3 | св.3 до 6 | св.6 до 10 | св.10 до 18 | св.18 до 30 | св.30 до 50 | св.50 до 80 | св.80 до 120 | св.120 до 180 | св.180 до 250 | св.250 до 315 | св.315 до 400 | св.400 до 500 |
|  |  |  |  |  | Класс | Разряд | До 30 | 30…120 | 120…500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | То же(с уменьшенным измерительным усилием – 1ИПМУ) при измерении биений | е ж | ±0,05 0,03 | Штативы* Штативы* | - - | - - | - - | - - | - - | 1,1 0,8 | 1,1 0,8 | 1,1 0,8 | 1,1 0,8 | 1,1 0,8 | 1,1 0,8 | 1,1 0,8 | 1,1 0,8 | 1,1 0,8 | 1,1 0,8 | 1,5 1 | 1,8 1,2 | 1,9 1,3 |
| 22 | Головки измери-тельные пружин-ные малогабарит-ные (микаторы) с нормальным измерительным усилием( 05ИПМ) с ценой деления 0,0005 мм и пределом измерения ±0,025мм | а б | ±0,025 0,015 | Штативы* Стойки** | - - | 3 3 | 2 2 | 0,5 0,5 | 0,2 0,2 | 0,7 0,4 | 0,7 0,4 | 0,7 0,5 | 0,8 0,6 | 0,9 0,7 | 0,8 0,6 | 0,9 0,7 | 1,1 0,8 | 1,0 0,7 | 1,1 - | 1,8 - | 2,5 - | 2,8 - |
|  | То же, при измерении биения | в г д | ±0,025 0,015 0,015 | Штативы* Штативы* Стойки** | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 0,6 0,4 0,3 | 0,6 0,4 0,3 | 0,6 0,4 0,3 | 0,6 0,4 0,3 | 0,6 0,4 0,3 | 0,6 0,4 0,3 | 0,6 0,4 0,3 | 0,8 0,5 0,3 | 0,8 0,5 0,3 | 0,8 0,5 - | 1,6 1 - | 2,2 1,5 - | 2,5 1,7 - |
| 23 | Головки измери-тельные пружин-ные малогабарит-ные (микаторы) с уменьшенным изме-рительным усилием (05ИПМ) с ценой деления 0,0005 мм и пределом измерения ±0,025мм | а | ±0,025 | Штативы* | - | 3 | 2 | 0,5 | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,2 |

##### Продолжение таблицы 1.11

| Средство измерения |  | Варианты использования | Условия измерения |  |  |  |  |  |  | Предельные погрешности измерения, мкм, для диапазона размеров, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № для табл. 3 и 7 #### Средства измерения; Варианты использования; #### Условные измерения; Предельные погрешности, мкм, для диапазона размеров, мм. № для табл. 3 и 7; #### Наименование и случаи применения; Используемое перемещение измерительного стержня, в мм; Установочные узлы по ГОСТ 10197-70; Применяемые концевые меры; Температурный режим, °С, для измеряемых размеров, мм. до 3; св.3 до 6; св.6 до 10; св.10 до 18; св.18 до 30; св.30 до 50; св.50 до 80; св.80 до 120; св.120 до 160. Класс; Разряд; 1…30; 30…120; 120…180. 25; Головки измерительные пружинно-оптические (оптикаторы) (1П) с ценой деления 0,001 мм и пределом измерения 0,25 мм; а; ±0,100; С-1*; 1; -; 2; 0,5; 0,2; 0,90; 0,90; 0,90; 1,0; 1,0; 1,0; 1,1; 1,3; 1,3. б; 0,100; С-1*; 1; -; 2; 0,5; 0,2; 0,60; 0,60; 0,60; 0,70; 0,80; 0,70; 0,90; 1,2; 1,0. То же, при измерении биений; в; ±0,100; С-1*; -; -; -; -; -; 0,8; 0,8; 0,8; 0,8; 0,8; 0,8; 0,8; 0,8; 0,8. г; 0,100; С-1*; -; -; -; -; -; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4. 26; Головки измерительные пружинно-оптические (оптикаторы) (05П) с ценой деления 0,0005 мм и пределом измерения 0,1 мм; а; ±0,050; С-1*; -; 3; 1; 0,5; 0,2; 0,50; 0,50; 0,50; 0,60; 0,60; 0,60; 0,70; 0,90; 0,70. б; 0,050; С-1*; -; 2; 1; 0,5; 0,1; 0,35; 0,35; 0,35; 0,40; 0,50; 0,50; 0,60; 0,80; 0,60. То же, при измерении биений; в; ±0,050; С-1*; -; -; -; -; -; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4. г; 0,050; С-1*; -; -; -; -; -; 0,2; 0,2; 0,2; 0,2; 0,2; 0,2; 0,2; 0,2; 0,2. | #### Наименование и случаи применения |  | Используемое перемещение измерительного стержня, в мм | Установочные узлы по ГОСТ 10197-70 | Применяе-мые конце-вые меры |  | Температурный режим, °С, для измеряемых размеров, мм |  |  | до 3 | св.3 до 6 | св.6 до 10 | св.10 до 18 | св.18 до 30 | св.30 до 50 | св.50 до 80 | св.80 до 120 | св.120 до 180 | св.180 до 250 | св.250 до 315 | св.315 до 400 | св.400 до 500 |
|  |  |  |  |  | Класс | Разряд | Класс | Разряд | Класс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | То же, при измерении биения | б в | ±0,025 0,015 | Штативы* Штативы* | - - | - - | - - | - - | - - | 0,6 0,4 | 0,6 0,4 | 0,6 0,4 | 0,6 0,4 | 0,6 0,4 | 0,6 0,4 | 0,6 0,4 | 0,7 0,4 | 0,7 0,4 | 0,7 0,4 | 1,2 0,7 | 1,5 0,9 | 1,7 1,0 |

* До 250 мм – штативы с диаметром колонки не менее 30 мм и наибольшим вылетом головки до 200 мм (Ш-11Н, ШМ-11Н).

Свыше 250 мм до 500 мм – штативы с диаметром колонки не менее 50 мм и наибольшим вылетом головки до 500 мм (Ш-11В и ШМ-11В).

** Стойки с пределами измерения 0…160 мм и 0…100 мм и диаметром колонки не менее 50 мм и не менее 30 мм соответственно (С-11 и С-111).

##### Таблица 1.21

| #### Средства измерения |  | Предельные погрешности измерения , мкм, для диапазона размеров, мм |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № для табл. 6 | Наименование | до 10 | св.10 до 50 | св. 50 до 80 | св. 80 до 120 | св. 120 до 180 | св. 180 до 250 | св. 250 до 315 | св. 315 до 400 |
| 24 | Штангенглубиномер (ШГ) с отчетом по нониусу 0,05 мм | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |

##### Таблица 1.22

| Средства измерения |  | Варианты использования | Температурный режим, ºС | Предельные погрешности измерения , мкм, для диапазона размеров, мм |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № для табл. 6 | Наименование |  |  | до 25 | св. 25 до 50 | св. 50 до 75 | св. 75 до 100 | св. 100 до 125 | св. 125 до 150 |
| 25 | Глубиномеры микрометрические (ГМ) при абсолютном методе измерения | а | 5 | 7 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 |
|  | Глубиномеры микрометрические при измерении с настройкой по установочным мерам | б | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |

##### Таблица 1.23

| Средства измерения |  | Варианты использования | Условия измерения |  |  |  | Предельные погрешности измерения, мкм, для диапазона размеров, мм |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № для табл. 3 | Наименование и случаи применения |  | Используемое перемещение измерительного стержня, мм | Класс применения концевых мер | Температурный режим, ºС для диапазона измеряемых размеров, мм |  | до 10 | св. 10 до 18 | св. 18 до 50 | св. 50 до 100 | св. 30 до 120 | св. 120 до 150 |
|  |  |  |  |  | до 30 | св. 30 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Глубиномеры индикаторные (ГИ) при изменении с настройкой по установочной мере | а |  | 10 | - | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
|  | То же с настройкой по блокам концевых мер длины | б | 0,1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 15 |
|  |  | в | 0,02…0,03 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 |
| 27 | Глубиномеры индикаторные (ГИ) при замене отсчетного устройства измерительной головкой с ценой деления 0,001 м 1ИГ или 1ИПМ) и измерении с настройкой по блокам концевых мер длины. | а | 0,002…0,003 | 2 | 2 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 |
|  | То же при четырехкратном измерении с переборкой блока при каждом измерении | б | 0,002…0,003 | 2 | 2 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | - | - |

# Таблица 2 – Предельные погрешности измерения внутренних линейных размеров универсальными

# измерительными средствами

Таблица 2.1

| Средства измерения |  | Варианты использования | Условия измерения |  |  |  |  | Предельные погрешности измерения, мкм, для диапазона размеров, мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № для табл. 3 | Наименование и случаи применения |  | Используемое перемещение измерительного стержня, мм | Средства установки | Шероховатость поверхности отверстий , Ra мкм. | Температурный режим, ºС для диапазона измеряемых размеров, мм |  | св. 3 до 10 | св. 18 до 50 | св. 50 до 120 | св. 120 до 250 | св. 250 до 500 |
|  |  |  |  |  |  | 3…120 | 120…500 |  |  |  |  |  |
| 1 | Линейки измерительные металлические | - | - | - | - | - | - | 500 |  |  |  |  |
| 2 | Штангенциркули (ШЦ-1, ШЦТ-1, ШЦ –ІІ, ШЦ- ІІІ) с отсчетом по нониусу 0,1 мм1 | - | - | - | 5 | 7 |  | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 |
| 3 | Штангенциркули (ШЦ –ІІ, ШЦ- ІІІ) с отсчетом по нониусу 0,05 мм1 | - | - | - | 5 | 7 |  | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 |
| 4 | Нутромеры микрометрические (НМ) с величиной отсчета 0,01 мм | а | 13 | Микропара устанавливается по установочной мере | 5 | 5 | 3 | - | - | 15 | 20 | 20 |
|  |  | б |  | Аттестуется размер собранного нутромера |  |  |  | - | - | 10 | 15 | 20 |
| 5 | Нутромеры индикаторные (НИ) с ценой деения отсчетного устройства 0,01 мм1 | а | Весь расход | Концевые меры длины 3 класса с боковиками или микрометры2 | 5 | 5 | 3 | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 |
|  |  | б | 0,1 |  | 1,25 |  |  | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 |

##### Продолжение табл. 2.1

| Средства измерения |  | Варианты использования | Условия измерения |  |  |  |  | Предельные погрешности измерения, мкм, для диапазона размеров, мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № для табл. 3 | Наименование и случаи применения |  | Используемое перемещение измерительного стержня, мм | Средства установки | Шероховатость поверхности отверстий , Ra мкм. | Температурный режим, ºС для диапазона измеряемых размеров, мм |  | св. 3 до 10 | св. 18 до 50 | св. 50 до 120 | св. 120 до 250 | св. 250 до 500 |
|  |  |  |  |  |  | 3…120 | 120… 500 |  |  |  |  |  |
| 6 | Нутромеры индикаторные (НИ) с ценой деления отсчетного устройства 0,01 мм1 | в | 0,03 | Концевые меры длины 1 класса с боковиками или установочные кольца (до 160 мм) | 0,32 | 3 | 2 | 5 | 5 | 10 | 103 | - |
| 7 | Нутромеры индикаторные (НИ) при замене отсчетного устройства измерительной головкой (ИГ) с ценой деления 0,001 или 0,002 мм1,4 | а | 0,1 | Концевые меры длины 1 класса или установочные кольца (до 160 мм) | 1,25 | 3 | 2 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7,53 | 11 |
|  |  | б | 0,03 |  | 0,32 |  |  | 2,8 | 3,5 | 4,5 | 6,5 | 9 |
| 8 | Нутромеры с ценой деления отсчетного устройства 0,001 и 0,002 мм | а | 0,1 | Концевые меры длины 1 класса с боковиками или установочные кольца (до 160 мм) | 1,25 | 3 | 2 | 3,5 | 5 | 6 | 7 | - |
|  |  | б | 0,01 | Концевые меры длины 1 класса с боковиками | 0,32 |  |  | 2 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | - |
|  |  | в | 0,01 | установочные кольца (до 160 мм) | 0,32 |  |  | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | - |

Таблица 2.2

| Средства измерения |  | Варианты использования | Условия измерения |  |  |  | Предельные погрешности измерения, мкм, для диапазона размеров, мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № для табл. 5 | Наименование и случаи применения |  | Используемое перемещение измерительного стержня, мм | Средства установки | Шероховатость поверхности отверстий , Ra , мкм. | Температурный режим, ºС для диапазона измеряемых размеров, мм | св. 3 до 10 | св. 18 до 50 | св. 50 до 120 | св. 120 до 250 | св. 250 до 500 |
| 8 | Оптиметры и длиномеры, горизонтальные измерительные машины с ценой деления отсчетного устройства 0,001 | а | ± 0,06 | Концевые меры длины 1 класса с боковиками | 1,25 | 2 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 5 | 9 |
|  |  | б |  | Установочные кольца |  | 1 | 1 | 1 | 1,2 | 2,5 | - |

Таблица 2.3

| Средства измерения |  | Варианты использования | Условия измерения |  |  |  | Предельные погрешности измерения, мкм, для диапазона размеров, мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № для табл. 5 | Наименование и случаи применения |  | Диаметральный зазор между пробкой и отверстием, мм | Шероховатость поверхности отверстий Ra, мкм. | Температурный режим, ºС для диапазона измеряемых размеров, мм |  | св. 3 до 6 | св. 6 до 18 | св. 18 до 50 | св. 50 до 120 |
|  |  |  |  |  | до 18 | св. 18 до 120 |  |  |  |  |
| 9 | Пневматические пробки с отсчетным прибором с ценой деления 1 мкм и 0,5 мкм с настройкой по установочным кольцам5 | а | 0,04…0,06 | 1,25 | 2 |  | 4 | 4 | 4,5 | 5 |
|  |  | б | 0,03…0,04 | 1,25 |  |  | 3 | 3 | 3,5 | 4 |
|  |  | в | 0,02…0,03 | 1,25 |  |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 |
|  | То же при цене деления прибора 0,5 мкм | г | 0,02…0,03 | 0,32 |  |  | 2 | 2 | 2,5 | 3 |
|  |  | д | 0,01…0,02 |  |  |  | 1,5 | 1,5 | 2 | 2,5 |
| 10 | То же при цене деления прибора 0,2 мкм |  | 0,01…0,02 | 0,32 | 0,5 | 0,2 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,8 |

Таблица 2.4

| Средства измерения |  | Температурный режим, ºС, для диапазона измеряемых размеров, мм |  | Предельные погрешности измерения, мкм, для диапазона размеров, мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № для табл. 5 | Наименование и случаи применения | 1…50 | 50…250 | до 18 | св. 18 до 50 | св. 50 до 120 | св. 120 до 250 |
| 11 | Микроскопы инструментальные (большая и малая модели)6,7 | 5 | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 |
| 12 | Микроскопы универсальные измерительные при использовании штриховой головки6,7 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| 13 | Приборы с электронным индикатором контакта8 при настройке по концевым мерам 0 класса | 2 | 1 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 |
| 14 | Прибор с электронным индикатором контакта для измерения диаметра малых отверстий8 при настройке по концевым мерам 0 класса. | 2 | - | 0,5 | - | - | - |

Примечания:

1 Штангенциркули имеют нижний предел измерения 10 мм, нутромеры индикаторные 6 мм.

2 При использовании для установки на размер концевых мер, вместо микрометров, предельная погрешность уменьшается на 2-3 мкм.

3 При использовании установочных колец диаметром 120-160 мм погрешность уменьшается на 1-2 мкм.

4  Для диапазона 160-250 мм предельная погрешность указана только при использовании концевых мер длины.

5 Предельная погрешность  измерения, указанная в табл. II.2 и II.3 может быть обеспечена только при применении аттестованных установочных колец по ГОСТ 14865-78 в соответствии с таблицей:

Таблица 2.5

| Номера по табл. 2.2 и 2.3 | Класс точности установочных колец | Диаметр установочных колец, мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | От 3 до 5 | Св. 6 до 13 | Св. 18 до 50 | Св. 50 до 120 | Св. 120 до 160 |
|  |  | Допускаемая погрешность аттестации, мкм |  |  |  |  |
| 8 и 9 | 2 и 4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 1,5 |
| 10 | 1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 и 0,5 | - |

6 Погрешности  микроскопов  указаны при измерении сквозных отверстий и глухих  отверстий с острой торцевой кромкой.

7 Пределы измерения инструментальных микроскопов большой модели до 150 мм, малой модели до 75 мм, универсальных микроскопов до 200 мм, а также для малых отверстий от 1 мм до 4 мм.

# Таблица 3 – Станковые средства измерения наружных размеров

| Диапазоны номинальных размеров, мм | Квалитеты |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Допускаемая погрешность измерения, мкм/ допуски, мкм |  |  |  |  |
| До 3 | 0,4/1,2 | 0,8/2 | 1/3 | 1,4/4 | 1,8/6 |
|  | 17б, 18а, 19а, , | 10б, 16а, 17а, 21б, 22а, 23а, | 10б, 15б, 16а, 17а, 21б, 22а, 23а, | 9б, 10б, 15б, 16а, 21а, 22а, | 9б, 10б, 15а, 20б, 21а, |
| Св.3 до 6 | 0,6/1,5 | ½,5 | 1,4/4 | 1,6/5 | 2/8 |
|  | 10б, 16б, 17а, 18а, 19а, 22б, 23а, | 10б, 15б, 16б, 17а, 21б, 22а, 23а | 9б, 10б, 15б, 16а, 21а, 22а, 23а, | 9б,10б, 15а, 20б, 21а, | 9б, 10а, 12б, 15а, 20б, 21а, |
| Св. 6 до 10 | 0,6/1,5 | ½,5 | 1,4/4 | 2/6 | 2/9 |
|  | 10б, 16б, 17а, 18а, 19а, 22б, | 10б, 15б, 16а, 17а, 21б, 22а, 23а, | 9б, 10а, 15а, 20б, 21а, | 9б, 10а, 15а, 20б, 21а, | 9б, 10а, 15а, 20б, 21а, |
| Св.10 до 18 | 0,8/2 | 1,2/3 | 1,6/5 | 2,8/8 | 3/11 |
|  | 10б, 16б, 17а, 18а, 21б, 22а, 23а, | 10б, 16а, 17а, 21б22а, 23а | 9б, 10б, 15а, 16а, 20б, 21а | 9б, 10а, 15а, 20б, 21а, | 9б, 10а, 12в, 14б, 15а, 20а, 21а, |
| Св.18 до 30 | 1 / 2,5 | 1,4/4 | 2/6 | 3/9 | 4/13 |
|  | 10б, 16а, 17а, 21б, 22а, 23а, | 10б, 16а, 21б, 22а, 23а | 9б, 10а, 15, 16а, 20б, 21а, | 9б, 10а, 12а, 14б, 15а, 20а, 21а, | 7к, 9а, 10а, 11в, 12а, 14б, 20а, |
| Св 30 до 5 | 1/ 2,5 | 1,4/ 4 | 2,4 /7 | 4/ 11 | 5/16 |
|  | 10б, 16а, 17а 21б, 22а, 23а, | 10б, 16а, 21б, 22а, 23а | 9б, 10а, 15а, 20б, 21а, | 7к, 9а, 10а, 11в, 12а, 14б, 15а, 20а | 7д, 9а, 11б, 123а, 13б, 14б, 20а, |

##### Продолжение табл. 3

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средства измерения, по табл. 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3/ 10 | 3/14 | 6/25 | 8/40 | 12/60 | 20/100 | 30/140 |
| 9а, 10а, 11в, 12а, 15а, 20а, | 9а, 10а, 11в, 12а, 14б, 15а, 20а, | 7д, и, 9а, 11а, 12а, 13а, 14а, | 7г, з, 11а, 13а, | 7б, е, 13а, | 7а, е, | 7а, |
| 3/12 | 4/18 | 8/30 | 10/48 | 16/75 | 30/120 | 40/180 |
| 9а, 10а, 11в, 12а, 14б, 15а, 20а, | 7к, 9а, 10а, 11в, 12а, 13б, 14б, 20а, | 7г, з, 11а, 13а, 14а, | 7в, ж, 11а, 13а, 14а, | 7а, е, | 7а, | - |
| 4/15 | 5/22 | 9/36 | 12/58 | 18/90 | 30/150 | 50/220 |
| 7к, 9а, 10а, 11в, 12а, 13б, 14б, 20а | 7д, 9а, 11а, 12а, 13б, 14а, 20а, | 7г, з, 11а, 13а, 14а, | 7б, е, 13а, | 7а, | 7а, | - |
| 5/18 | 7/27 | 10/43 | 14/70 | 30/110 | 40/180 | 60/270 |
| 7д, 9а, 11б, 12а, 13б, 14а, 20а, , | 7д,и, 9а, 11а, 13а, 14а, | 7в, ж, 11а, 13а, 14а, | 7б, е, 13а, | 7а, | - | - |
| 6/21 | 8/33 | 12/52 | 18/84 | 30/130 | 50/210 | 70/330 |
| 7д, 9а, 11а, 12а, 13б, 14а, 20а, | 7г, 11а, 13а, 14а, | 7в, е, 11а, 13а, | 7а, | - | - | - |
| 7/25 | 10/39 | 16/62 | 20/100 | 40/160 | 50/250 | 80/390 |
| 7д, и, 9а, 11а, 13а, 14а, | 7в, 11а, 13а, 14а, | 7а, | 7а |  |  |  |

##### Продолжение табл. 3

| Диапазоны номинальных размеров, мм | Квалитеты |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Допускаемая погрешность измерения, мкм/ допуски, мкм |  |  |  |  |
| Св. 50 до 80 | 1,2/3 | 1,8/5 | 2,8/8 | 4/13 | 5/19 |
|  | 10б,16а, 17а, 21б, 22а, 23а | 9б, 10б, 15б, 16а, 21б, 22а, | 9б, 10а, 12б, 15а, 20б, 21а, | 9а, 10а, 11в, 12а, 14б, 15а, 20а, 21а, | 7к, 9а, 11б, 12в, 13б,14б, 20а, |
| Св. 80 до 120 | 1,6/4 | 2/6 | 3/10 | 5/15 | 6,22 |
|  | 10б, 16а, 17а, 21б, 22а, 23а, | 10б, 15б, 16а, 20б, 21а, 22а, 23а | 9б, 10а, 12б, 15а, 20б, 21а | 7к, 9а, 10а, 11в, 12а, 14б, 15а, 20а, | 7д, 9а, 11б, 12в, 13б, 14б, 20а, |
| Св 120 до 180 | 2/5 | 2,8/8 | 4/12 | 6/18 | 7/25 |
|  | 10б*, 15б*, 16а*, 20б, 21а, 22а, 23а, | 9б*, 10а, 15а*, 20б, 21а, | 9б*, 10а, 11б*, 12а, 15а*, 20б, 21а, | 7д, 9а, 11в*, 12а, 13б*, 14б*, 20а, | 7д, и, 9а, 11б, 13б*, 14б*, 20а |
| Св. 180 до 250 | 2,8/7 | 4/10 | 5/14 | 7/20 | 8/29 |
|  | 10а, 22а, 23а, | 10а, 12а, 20б, 21а, | 10а, 12а, 20б, 21а, | 10а, 12а, 20б, 21а, | 7д, и, 9а, 11б, 12а, 20а |
| Св. 250 до 315 | 3/8 | 4/12 | 5/16 | 8/23 | 10/32 |
|  | 21б, 22а, 23а | 20б 21а | 20б, 21а, | 7к, 20а, 21а, | 7г, 20а |
| Св.. 315 ло 400 | 3/9 | 5/13 | 6/18 | 9/25 | 10/36 |
|  | 21б, 22а, 23а, | 20б, 21а, | 7д, 20а, 21а, | 7д, 20а |  |
| Св. 400 до 500 | 4/10 | 5/15 | 6/20 | 9/27 | 12/40 |
|  | 21б, 22а, 23а, | 20б, 21б, | 20б, 21а, | 20б 21а | 7г, 20а |

##### Продолжение табл. 3

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средства измерения, по табл. 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9/30 | 12/46 | 18/74 | 30/120 | 40/190 | 60/300 | 100/460 |
| 7г, 11а, 13а, 14а, | 7в, ж, 11а, 13а, 14а, | 7а, | 7а, | - | - | - |
| 10/35 | 12/54 | 20/87 | 30/140 | 50/220 | 70/350 | 120/540 |
| 7г, з, 11а, 13а, 14а, | 7в, ж, 11а, 13а, 14а, | 7а, 11а, 13а, | 7а, | - | - | - |
| 12/40 | 16/63 | 30/100 | 40/160 | 50/250 | 80/400 | 140/630 |
| 7в ж, 11а, 13а*, 14а | 7в,е, 11а, 13а*, 14а*, | 7а | 7а | - | - | - |
| 12/46 | 18/72 | 30/115 | 40/185 | 60/290 | 100/460 | 160/720 |
| 7г, з, 9а,11а, | 7в, е, 11а, | 7а | 7а | - | - | - |
| 14/25 | 20/81 | 30/130 | 50/210 | 70/320 | 120/520 | 180/810 |
| 7г, з, 20а | 7в, е, | 7в, е, | 7а | - | - | - |
| 16/57 | 24/89 | 40/140 | 50/320 | 80/360 | 120/570 | 180/890 |
| 7г, а, 20а, | 7в, е, | 7а, | 7а | - | - | - |
| 18/63 | 26/97 | 40/155 | 50/250 | 80/400 | 140/630 | 200/970 |
| 7г, в 20а, | 7в, е | 7в, е, | 7а, | - | - | - |

# Таблица 4 – Накладные средства измерения наружных размеров

| Диапазоны номинальных размеров, мм | Квалитеты |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Допускаемая погрешность, мкм/ допуски, мкм; средства измерения по табл. 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| До 3 | 0,4/1,2 | 0,8/2 | 1/3 | 1,4/4 | 1,8/6 | 3/10 | 3/14 | 6/25 |
|  | - | 6г | 6г | 6г | 6г | 6в | 6в | 4а, 5в, 6а |
| Св. 3 до 6 | 0,6/1,5 | 1/ 2,5 | 1,4/4 | 1,6/5 | 2/8 | 3/12 | 4/18 | 8/30 |
|  | 6г | 6г | 6г | 6г | 6в | 6в | 6в | 4а, 5в, 6а |
| Св. 6 до 10 | 0,6/1,5 | 1/ 2,5 | 1,4/4 | 2/6 | 2/9 | 4/15 | 5/22 | 9/36 |
|  | 6г | 6г | 6г | 6в | 6г | 6в | 6в | 4а, 5в, 6а |
| Св. 10 до 18 | 0,8/2 | 1,2/3 | 1,6/5 | 2,8/8 | 3/11 | 5/18 | 7/27 | 10/43 |
|  | 6г | 6г | 6г | 6в | 6в | 4а, 5г, 6а | 4а, 5в, 6а, | 4а, 5б |
| Св. 18 до 30 | 1/ 2,5 | 1,4/4 | 2/6 | 3/9 | 4/13 | 6/21 | 8/33 | 12/52 |
|  | 6г, | 6г, | 6в*, г | 6а | 6а* в | 4а*, в,5г, 6а*, б | 4а*, б, 5в, 6а | 4а, 5б, 6а |
| Св. 50 до 80 | 1,2 /3 | 1,8/5 | 2,8/8 | 4/13 | 5/19 | 9/30 | 12/46 | 18/74 |
|  | 6г | 6г | 6г | 6в | 4б,5г. 6б | 4б, 5в, 6а*, б | 4а*, б, 5б, 6а | 4а, 5а, 6а |

Продолжение табл. 4

| Диапазоны номинальных размеров, мм | Квалитеты |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Допускаемая погрешность, мкм/ допуски, мкм; средства измерения по табл. 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| До 3 | 8/40 | 12/60 | 20/100 | 30/140 | 50/250 | 80/400 | 120/600 | 200/1000 |
|  | 4а, 5в, 6а | 4а,5а | 4а,5а | 4а | 4а | 4а | 3 | 2 |
| Св. 3 до 6 | 10/48 | 16/75 | 30/120 | 40/180 | 6/300 | 100/480 | 160/750 | 240/1200 |
|  | 4а, 5в, 6а | 4а,5а | 4а,5а | 4а | 4а | 3 | 2 | 2 |
| Св. 6 до 10 | 12/58 | 18/90 | 30/150 | 50/220 | 80/360 | 120/580 | 200/900 | 300/1500 |
|  | 4а, 5а | 4а, 5а | 4а | 4а | 4а | 3 | 2 | 2 |
| Св. 10 до 18 | 14/70 | 30/110 | 40/180 | 60/270 | 90/430 | 140/700 | 240/1100 | 380/1800 |
|  | 4а, 5а | 4а, | 4а | 4а | 4а | 3 | 2 | 2 |
| Св. 18 до 30 | 18/84 | 30/130 | 50/120 | 70/330 | 120/520 | 180/840 | 280/1300 | 440/2100 |
|  | 4а, 5а | 4а, | 4а | 4а | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Св. 30 до 50 | 20/100 | 40/160 | 50/250 | 80/390 | 140/620 | 200/1000 | 320/1600 | 500/2500 |
|  | 4а, 5а | 4а, | 4а | 4а | 3 | 2 | 2 | 1,2 |
| Св. 50 до 80 | 30/120 | 40/190 | 60/300 | 100/460 | 160/740 | 240/1200 | 400/1900 | 600/3000 |
|  | 4а, 5а | 4а, | 4а | 3 | 3 | 2 | 2 | 1,2 |

##### Продолжение табл. 4

| Диапазоны номинальных размеров, мм | Квалитеты |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Допускаемая погрешность, мкм/ допуски, мкм; средства измерения по табл. 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Св. 80 до 120 | 1,6/4 | 2/6 | 3/10 | 5/15 | 6/22 | 10/35 | 12/54 | 20/87 |
|  | 6г | 6г | 6г | 4б*, 6б*, в | 4б*, 5г, 6б | 4б, 5в, 6б | 4б, 5б | 4а, 5а, 6а |
| Св. 120 до 180 | 2/5 | 2,8/8 | 4/12 | 6/18 | 7/25 | 12/40 | 16/63 | 30/100 |
|  | 6г | 6г | 6в*, г | 5г, 6в | 5в, 6б | 4б, 5б, 6б | 4а*, б, 5б, 6а*, б | 4а, 5а, 6а |
| Св. 180 до 250 | 2,8/7 | 4/10 | 5/14 | 7/20 | 8/29 | 12/46 | 18/72 | 30/115 |
|  | 6г | 6в*, г | 6в | 5г*, 6б | 5в*, 6б | 4б, 5в, 6б | 4б, 5б, 6б | 4а, 5а*, б, 6а |
| Св. 250 до 315 | 3/8 | 4/12 | 5/16 | 8/23 | 10/32 | 14/52 | 20/81 | 3/130 |
|  | 6г | 6г | 6в*, г | 6б | 4б, 5в, 6б | 4б, 5в, 6б | 4в, 5б*, в, 6б | 4а*б, 5б, 6а*, б |
| Св. 315 до 400 | 3/9 | 5/13 | 6/18 | 9/25 | 10/36 | 16/57 | 24/89 | 40/140 |
|  | 6г | 6г | 6в | 6б, | 4б, 5в, 6б | 4б, 5б, 6б | 4б, 5в, 6б | 4а, 5б, 6а |
| Св. 400 до 500 | 4/10 | 5/15 | 6/20 | 9/27 | 12/40 | 18/63 | 26/97 | 40/155 |
|  | 6г | 6г | 6г | 6б | 4б, 5в, 6б | 4б, 5в, 6б | 4б, 5б, 6б | 4б 5б, 6б |

Продолжение табл. 4

| Диапазоны номинальных размеров, мм | Квалитеты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Допускаемая погрешность, мкм/ допуски, мкм; средства измерения по табл. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Св. 80 до 120 | 30/140 | 50/220 |  | 70/350 | 120/540 | 180/870 | 280/1400 | 440/2200 | 700/3500 |
|  | 4а, 5а | 4а |  | 4а | 3 | 3 | 2 | 2 | 1,2 |
| Св. 120 до 180 | 40/160 | 50/250 |  | 80/400 | 140/630 | 200/1000 | 320/1600 | 500/2500 | 800/4000 |
|  | 4а, 5а | 4а |  | 4а | 4а | 3, 4а | 2, 4а | 1, 2, 4а | 1,2, 4а |
| Св. 180 до 250 | 40/185 | 60/290 |  | 100/460 | 160/720 | 240/1150 | 380/1850 | 600/2900 | 1000/4000 |
|  | 4а, 5а, 6а | 4а, 5а |  | 3, 4а | 3, 4а | 3, 4а | 2, 4а | 1, 2, 4а | 1, 2, 4а |
| Св. 250 до 315 | 50/210 | 70/320 |  | 120/520 | 180/810 | 260/1300 | 440/2100 | 700/3200 | 1100/5200 |
|  | 4а, 5а, 6а | 4а, 5а |  | 4а | 4а | 2, 4а | 2, 4а | 1, 2, 4а | 1, 2, 4а |
| Св. 315 до 400 | 50/230 | 80/360 |  | 120/570 | 180/890 | 280/140 | 460/2300 | 800/3600 | 1200/5700 |
|  | 4а, 5а, 6в | 4, 5а, 6а |  | 4а | 4а | 2,4а | 2, 4а | 1,2, 4а | 1, 2, 4а |
| Св. 400 до 500 | 50/250 | 80/400 |  | 140/360 | 200/970 | 320/1550 | 500/2500 | 800/4000 | 1400/6300 |
|  | 4а, 5б, 6а | 4а, 5а, 6а |  | 4а | 4а | 2, 4а | 1, 2, 4а | 1, 2, 4а | 1, 2, 4а |

# Таблица 5 – Средства измерения внутренних размеров

| Диапазоны номинальных размеров, мм | Квалитеты |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Допускаемая погрешность, мкм/ допуски, мкм; средства измерения по табл. 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| До 3 | 0,4/1,2 | 0,8/2 | 1/3 | 1,4/4 | 1,8/6 | 3/10 | 3/14 | 6/25 |
|  | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 |
| Св. 3 до 6 | 0,6/1,5 | 1/ 2,5 | 1,4/4 | 1,6/5 | 2/8 | 3/12 | 4/18 | 8/30 |
|  | 13*, 14* | 10, 13*, 14* | 10, 13*, 14* | 7в | 9д | 7в,9д | 7б, 9б | 7а, 9а |
| Св. 6 до 10 | 0,6/1,5 | 1/ 2,5 | 1,4/4 | 2/6 | 2/9 | 4/15 | 5/22 | 9/36 |
|  | 10, 13 | 10, 13 | 10, 13 | 7в, 9д | 7в, 9г | 6б, 7а, 9а | 5в, 6а, 7а, 9а, 12 | 5а, 6а, 7а, 9а, 11, 12 |
| Св. 10 до 18 | 0,8/2 | 1,2/3 | 1,6/5 | 2,8/8 | 3/11 | 5/18 | 7/27 | 10/43 |
|  | 10, 13 | 8б*, 10, 13 | 7в, 8а*, 9д | 7б, 8а*, 9в | 6б, 7б, 8а*, 9б | 5а, 6а, 7а, 9а, 12 | 5в, 6а, 7а, 9а, 11, 12 | 5б, 9л, 11, 12 |
| Св. 18 до 30 | 1/ 2, 5 | 1,4/4 | 2/6 | 3/9 | 4/13 | 6/21 | 8/33 | 12/52 |
|  | 10, 13 | 8б, 10, 13 | 8л, 9д | 7в, 8а, 9в | 6б, 7б, 9б | 5в, 6а, 7а, 9а, 12 | 5в, 6а, 12 | 5б ,11 |
| Св. 30 до 50 | 1/ 2,5 | 1,4/4 | 2,4/7 | 4/11 | 5/16 | 7/25 | 10/39 | 16/62 |
|  | 10,13 | 8б, 10, 13 | 8а, 9д | 6б, 7б, 9б | 5в, 6б, 7в, 9а | 5в, 6а, 7а, 9а, 12 | 5б, 9а, 11, 12 | 5б, 11 |
| Св. 50 до 80 | 1, 2/3 | 1,8/5 | 2,8/8 | 4/13 | 5/19 | 9/30 | 12/46 | 18/74 |
|  | 8б, 10, 13 | 8б, 10 | 8а, 9д | 8а, 9б | 6б, 8а, 9а | 6а, 9а, 12 | 4б, 5в, 6а, 11, 12 | 4а, 5б, 11 |

Продолжение таблицы 5

| Диапазоны номинальных размеров, мм | Квалитеты |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Допускаемая погрешность, мкм/допуски, мкм; средства измерения по табл. 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| До 3 | 8/40 | 12/60 | 20/100 | 30/140 | 50/250 | 80/400 | 120/600 | 200/1000 |
|  | 11, 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Св. 3 до 6 | 10/48 | 15/75 | 30/120 | 40/180 | 60/300 | 100/480 | 160/750 | 240/1200 |
|  | 9а, 11, 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Св. 6 до 10 | 12/58 | 18/90 | 30/150 | 50/220 | 80/360 | 120/580 | 200/900 | 300/1500 |
|  | 5б, 11 | 5а, 11 | 5а, 11 | 5а, 11 | 5а, 11 | 5а, 11 | 2, 5а | 2, 5а |
| Св. 10 до 18 | 14/70 | 30/110 | 40/180 | 60/270 | 90/430 | 140/700 | 240/1100 | 380/1800 |
|  | 5б, 11 | 5а, 11 | 5а, 11 | 5а, 11 | 5а, 11 | 5а, 11 | 2 | 2 |
| Св. 18 до 30 | 18/84 | 30/130 | 50/210 | 70/330 | 120/520 | 180/840 | 280/1300 | 440/2100 |
|  | 5б, 11 | 5а, 11 | 5а, 11 | 5а, 11 | 5а, 11 | 3 | 2 | 2 |
| Св. 30 до 50 | 20/100 | 40/160 | 50/250 | 80/390 | 140/620 | 200/1000 | 320/1600 | 500/2500 |
|  | 5а, 11 | 5а, 11 | 5а, 11 | 5а, 11 | 5а, 11 | 2 | 2 | 1,2 |
| Св. 50 до 80 | 30/120 | 40/190 | 60/300 | 100/360 | 160/740 | 210/1200 | 400/1900 | 600/3000 |
|  | 4а, 5а 11 | 4а, 5а 11 | 4а, 5а 11 | 4а, 5а 11 | 4а, 5а 11 | 3 | 2 | 1,2 |

Продолжение таблицы 5

| Диапазоны номинальных размеров, мм | Квалитеты |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Допускаемая погрешность, мкм/ допуски, мкм; средства измерения по табл. 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Св. 80 до 120 | 1,6/4 | 2/6 | 3/10 | 5/15 | 6/22 | 10/35 | 12/54 | 20/87 |
|  | 8б, 10 13 | 8б, 10 | 8а, 9в | 6б, 8а 9а | 6б, 9а | 4б, 6а 9а, 11, 12 | 4б, 6а 11, 12 | 4а, 5б 11 |
| Св. 120 до 180 | 2/5 | 2,8/8 | 4/10 | 6/18 | 7/25 | 12/40 | 16/63 | 30/100 |
|  | 13 | 8б | 8б | 8а | 6а, 8а 12 | 6а, 11* 12 | 4б, 5б 11*, 12 | 4а, 5а 11*, 12 |
| Св. 180 до 250 | 2,8/7 | 4/10 | 5/14 | 7/20 | 8/29 | 12/46 | 18/72 | 30/115 |
|  | 8б | 8б | 8а | 6а, 8а 12* | 6а, 8а 12* | 6а3 12* | 4б, 5б 12* | 4а, 5а 12* |
| Св. 250 до 315 | 3/8 | 4/12 | 5/16 | 8/23 | 10/32 | 14/52 | 20/81 | 30/130 |
|  | - | - | - | - | 6б, 8а | 6а, 8а | 4б, 5б | 4а, 5а |
| Св. 315 до 400 | 3/9 | 5/13 | 6/18 | 9/25 | 10/36 | 16/57 | 24/89 | 40/140 |
|  | - | - | - | 8а | 6б, 8а | 6а, 8а | 4б, 5б | 4а, 5а |
| Св. 400 до 500 | 4/10 | 5/15 | 6/20 | 9/27 | 12/40 | 18/63 | 26/97 | 40/155 |
|  | - | - | - | 6б, 8а | 6а, 8а | 6а, 8а | 4б, 5б | 4а, 5а |

* Измерительное средство не полностью обеспечивает диапазон номинальных размеров (см. табл. 2).

Продолжение таблицы 5

| Диапазоны номинальных размеров, мм | Квалитеты |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Допускаемая погрешность, мкм/ допуски, мкм; средства измерения по табл. 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Св. 80 до 120 | 30/140 | 50/220 | 70/350 | 120/540 | 180/870 | 280/1400 | 440/2200 | 700/3500 |
|  | 4а, 5а 11 | 4а, 5а 11 | 4а, 5а 11 | 4а, 5а 11 | 4а, 5а 11 | 2 | 2 | 1,2 |
| Св. 120 до 180 | 40/160 | 50/250 | 80/400 | 140/630 | 200/1000 | 320/1600 | 500/2500 | 800/4000 |
|  | 4а, 5а 11*, 12 | 4а, 5а 11*, 12 | 4а, 5а 11*, 12 | 4а, 5а 11*, 12 | 3 | 2 | 1,2 | 1,2 |
| Св. 180 до 250 | 40/185 | 60/290 | 100/460 | 160/720 | 240/1150 | 380/1850 | 600/2900 | 1000/4600 |
|  | 4а, 5а 12* | 4а, 5а 12* | 4а, 5а 12* | 4а, 5а 12* | 3 | 2 | 1,2 | 1,2 |
| Св. 250 до 315 | 50/210 | 70/320 | 120/520 | 180/810 | 260/1300 | 440/2100 | 700/3200 | 1100/5200 |
|  | 4а, 5а | 4а, 5а | 4а, 5а | 4а, 5а | 3 | 2 | 1,2 | 1,2 |
| Св. 315 до 400 | 50/230 | 80/360 | 120/570 | 180/890 | 280/1400 | 460/2300 | 800/3600 | 1200/5700 |
|  | 4а, 5а | 4а, 5а | 4а, 5а | 4а, 5а | 3 | 2 | 1,2 | 1,2 |
| Св. 400 до 500 | 50/250 | 80/400 | 140/630 | 200/970 | 320/1550 | 500/2500 | 800/4000 | 1400/6300 |
|  | 4а, 5а | 4а, 5а | 4а, 5а | 4а, 5а | 2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |

# Таблица 6 – Средства измерения глубин и уступов

| Диапазоны номинальных размеров, мм | Квалитеты |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Допускаемая погрешность, мкм/ допуск, мкм; средства измерения по табл. 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| До 3 | 0,4/1,2 | 0,8/2 | 1/3 | 1,4/4 | 1,8/6 | 3/10 | 3/14 | 6/25 |
|  | - | 27б | 27б | 27б | 27а | 27а | 27а | 25б, 26б |
| Св. 3 до 6 | 0,6/1,5 | 1/ 2,5 | 1,4/4 | 1,6/5 | 2/8 | 3/12 | 4/18 | 8/30 |
|  | 27б | 27б | 27б | 27а | 27а | 27а | 26в | 25б, 26б |
| Св. 6 до 10 | 0,6/1,5 | 1/ 2,5 | 1,4/4 | 2/6 | 2/9 | 4/15 | 5/22 | 9/36 |
|  | 27б | 27б | 27б | 27а | 27а | 26в | 26в | 25б, 26б |
| Св. 10 до 18 | 0,8/2 | 1,2/3 | 1,6/5 | 2,8/8 | 3/11 | 5/18 | 7/27 | 10/43 |
|  | 27б | 27б | 27а | 27а | 27а | 27а, 26 в | 25б, 26б | 25б, 26 б |
| Св. 18 до 30 | 1/ 2, 5 | 1,4/4 | 2/6 | 3/9 | 4/13 | 6/21 | 8/33 | 12/52 |
|  | 27б | 27б | 27а | 27а | 27а | 25б, 26 в | 25б, 26б | 25б, 26б |
| Св. 30 до 50 | 1/ 2,5 | 1,4/4 | 2,4/7 | 4/11 | 5/16 | 7/25 | 10/39 | 16/62 |
|  | 27б | 27б | 27а | 27а | 26в | 25б, 26б | 25б, 26 б | 25б, 26 а |
| Св. 50 до 80 | 1,2/3 | 1,8/5 | 2,8/8 | 4/13 | 5/19 | 9/30 | 12/46 | 18/74 |
|  | - | 27б | 27а | 27а | 26в | 25б, 26 б | 25б, 26б | 25б, 26а |

Продолжение таблицы 6

| Диапазоны номинальных размеров, мм | Квалитеты |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Допускаемая погрешность, мкм/допуск, мкм; средства измерения по табл. 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| До 3 | 8/40 | 12/60 | 20/100 | 30/140 | 50/250 | 80/400 | 120/600 | 200/1000 |
|  | 25б, 26б | 25б, 26 б | 25а, 26а | 25а, 26 а | 25а, 26 а | 25а, | 24 | 24 |
| Св. 3 до 6 | 10/48 | 16/75 | 30/120 | 40/180 | 60/300 | 100/480 | 160/750 | 240/1200 |
|  | 25б, 26 б | 25б, 26а | 25а, 26 а | 25а, 26а | 25а, 26а | 24 | 24 | 24 |
| Св. 6 до 10 | 12/58 | 18/90 | 30/150 | 50/220 | 80/360 | 120/580 | 200/900 | 300/1500 |
|  | 25б, 26б | 25б, 26а | 25а, 26а | 25а, 26а | 25а, 26а | 24 | 24 | 24 |
| Св. 10 до 18 | 14/70 | 30/110 | 40/180 | 60/270 | 90/430 | 140/700 | 240/1100 | 380/1800 |
|  | 25б, 26 б | 25а, 26а | 25а, 26а | 25а, 26 а | 25а, 26 а | 24 | 24 | 24 |
| Св. 18 до 30 | 18/84 | 30/130 | 50/210 | 70/330 | 120/520 | 180/840 | 280/1300 | 440/2100 |
|  | 25б, 26 а | 25а, 26 а | 25а, 26 а | 25а, 26а | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Св. 30 до 50 | 20/100 | 40/160 | 50/250 | 80/390 | 140/620 | 200/1000 | 320/1600 | 500/2500 |
|  | 25б, 26 а | 25а, 26а | 25а, 26а | 25а, 26а | 24 | 24 | 24 | 1, 24 |
| Св. 50 до 80 | 30/120 | 40/190 | 60/300 | 100/360 | 160/740 | 210/1200 | 400/1900 | 600/3000 |
|  | 25а, 26 а | 25а, 26 а | 25а, 26а | 25а, 26а | 24 | 24 | 24 | 1, 24 |

Продолжение таблицы 6

| Диапазоны номинальных размеров, мм | Квалитеты |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Допускаемая погрешность, мкм/ допуск, мкм; средства измерения по табл. 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Св. 80 до 120 | 1,6/4 | 2/6 | 3/10 | 5/15 | 6/22 | 10/35 | 12/54 | 20/87 |
|  | - | 27а | 27а | 27а | 25б, 26в | 25б, 26б | 25б, 26б | 25а, 26а |
| Св. 120 до 180 | 2/5 | 2,8/8 | 4/10 | 6/18 | 7/25 | 12/40 | 16/63 | 30/100 |
|  | 27а* | 27а* | 27а* | 27а* | 27а* | 25б*, 26б* | 25б*, 26б* | 25а*,26 а* |
| Св. 180 до 250 | 2,8/7 | 4/10 | 5/14 | 7/20 | 8/29 | 14/46 | 18/72 | 30/115 |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Св. 250 до 315 | 3/8 | 4/12 | 5/16 | 8/23 | 10/32 | 14/52 | 20/81 | 30/130 |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Св. 315 до 400 | 3/9 | 5/13 | 6/18 | 9/25 | 10/36 | 16/57 | 24/89 | 40/140 |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Св. 400 до 500 | 4/10 | 5/15 | 6/20 | 9/27 | 12/40 | 18/63 | 26/97 | 40/155 |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - |

Продолжение таблицы 6

| Диапазоны номинальных размеров, мм | Квалитеты |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Допускаемая погрешность, мкм/ допуск, мкм; средства измерения по табл. 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Св. 80 до 120 | 30/140 | 50/220 | 70/350 | 120/540 | 180/870 | 280/1400 | 440/2200 | 700/3500 |
|  | 25а, 26а | 25а, 26а | 25а, 26а | 25а, 26а | 24 | 24 | 24 | 1, 24 |
| Св. 120 до 180 | 40/160 | 50/250 | 80/400 | 140/630 | 200/1000 | 320/1600 | 500/2500 | 800/4000 |
|  | 25а*, 26а* | 25а*, 26а* | 25а*, 26а* | 25а*,26 а* | 24 | 24 | 1, 24 | 1, 24 |
| Св. 180 до 250 | 40/185 | 60/290 | 100/460 | 160/720 | 240/1150 | 380/1850 | 600/2900 | 1000/4600 |
|  | - | - | - | 24 | 24 | 24 | 1, 24 | 1, 24 |
| Св. 250 до 315 | 50/210 | 70/320 | 120/520 | 180/810 | 260/1300 | 440/2100 | 700/3200 | 1100/5200 |
|  | - | - | - | 24 | 24 | 24 | 1, 24 | 1, 24 |
| Св. 315 до 400 | 50/230 | 80/360 | 120/570 | 180/890 | 280/1400 | 460/2300 | 800/3600 | 1200/5700 |
|  | - | - | - | 24 | 24 | 24 | 1, 24 | 1,24 |
| Св. 400 до 500 | 50/250 | 80/400 | 140/630 | 200/970 | 320/1550 | 500/2500 | 800/4000 | 1400/6300 |
|  | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |

# Таблица 7 – Измерение радиального и торцового биения поверхностей

Допускаемая погрешность измерения, мкм

Продолжение таблицы 7

| Допуск, мкм | Допускаемая погрешность измерения, мкм | Диапазоны диаметров контролируемых поверхностей, мм |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | До 50 | Св.50 до 80 | Св.80 до 160 | Св.160 до 250 | Св.250 до 315 | Св.315 до 400 | Св.400 до 500 |
|  |  | Средства измерения, по табл. I |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 6 | 7р, х, 9в, 10в, 11г, 13в, 12в, 14в, 29а | 7р, х, 9в, 10в, 11г, 13в, 12в, 14в, 29а | 7р, х, 9в, 10в, 11г, 13в, 12в, 14в, 29а | 7р, х, 10в, 9в, 11г, 12в | 7р, х | 7р, х, 20в | 7р, х, 20в |
| 20 | 7 | 7р, х, 9в, 10в, 11г, 13в, 14в | 7р, х, 9в, 10в, 11г, 13в, 14в | 7р, х, 9в, 10в, 11г, 13в, 14в | 7р, х, 9в, 10в, 11г | 7р, х | 7р, х | 7р, х, 20в |
| 25 | 9 | 7п, 11г, 13в | 7п, 11г, 13в | 7п, 11г, 13в | 7п, 11г | 7п | 7п | 7п |
| 30 | 9 | 7п, 11г, 13в | 7п, 11г, 13в | 7п, 11г, 13в | 7п, 11г | 7п | 7п | 7п |
| 40 | 12 | 7п, 8б, 11г, 13в | 7п, 8б, 11г, 13в | 7п, 8б, 11г, 13в | 7п, 8б, 11г | 7п, 8б | 7п, 8б | 7п, 8б |
| 50 | 15 | 7п, 8а | 7п, 8а | 7п, 8а | 7п, 8а | 7п, 8а | 7п, 8а | 7п, 8а |
| 60 | 18 | 7п, 8а | 7п, 8а | 7п, 8а | 7п, 8а | 7п, 8а | 7п, 8а | 7п, 8а |
| 80 | 20 | 7п, 8а | 7п, 8а | 7п, 8а | 7п, 8а | 7п, 8а | 7п, 8а | 7п, 8а |
| 100 | 25 | 7о, 8а | 7о, 8а | 7о, 8а | 7о, 8а | 7о, 8а | 7о, 8а | 7о, 8а |
| 120 | 30 | 7о, 8а | 7о, 8а | 7о, 8а | 7о, 8а | 7о, 8а | 7о, 8а | 7о, 8а |
| 160 | 40 | 7о, 8а | 7о, 8а | 7о, 8а | 7о, 8а | 7о, 8а | 7о, 8а | 7о, 8а |
| 200 | 50 | 7о, 8а | 7о, 8а | 7о, 8а | 7о, 8а | 7о, 8а | 7о, 8а | 7о, 8а |
| 250 | 50 | 7о, 8а | 7о, 8а | 7о, 8а | 7о, 8а | 7о, 8а | 7о, 8а | 7о, 8а |
| 300 | 60 | 7о, 8а | 7о, 8а | 7о, 8а | 7о, 8а | 7о, 8а | 7о, 8а | 7о, 8а |
| 400 | 80 | 7о, 8а | 7о, 8а | 7о, 8а | 7о, 8а | 7о, 8а | 7о, 8а | 7о, 8а |
| 500 | 100 | 7о, 8а | 7о, 8а | 7о, 8а | 7о, 8а | 7о, 8а | 7о, 8а | 7о, 8а |
| 600 | 120 | 7о, 8а | 7о, 8а | 7о, 8а | 7о, 8а | 7о, 8а | 7о, 8а | 7о, 8а |
| 800 | 160 | 7о | 7о | 7о | 7о | 7о | 7о | 7о |
| 1000 | 200 | 7н | 7н | 7н | 7н | 7н | 7н | 7н |
| 1200 | 240 | 7н | 7н | 7н | 7н | 7н | 7н | 7н |
| 1600 | 320 | 7н | 7н | 7н | 7н | 7н | 7н | 7н |
| 2000 | 400 | 7м | 7м | 7м | 7м | 7м | 7м | 7м |
| 2500 | 500 |  | 7м | 7м | 7м | 7м | 7м | 7м |
| 3000 | 600 |  |  | 7м | 7м | 7м | 7м | 7м |
| 4000 | 800 |  |  |  |  | 7м | 7м | 7м |
| 5000 | 1000 |  |  |  |  |  |  | 7л |

### Приложение А

# Таблица А.1 –Техническая характеристика средств измерений, приведенных в таблице 1 (измерение наружных размеров, глубин, уступов, биений)

| № | Наименование | Техническая характеристика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Пределы измерения, мм | Цена деления, мм | Основная погрешность, мм |  |
| 1 | Линейки измерительные металлические, ГОСТ 427-75* | 0…150 0…300 0…500 | 1,0 1,0 1,0 | ±0,1 ±0,1 ±0,1 |  |
| 2 | ШтангенциркулиШЦ-I, ГОСТ 166-89 | 0…125 0…250 0…400 250…630 | Отсчет по нониусу 0,1 0,1 0,1 0,1 |  | ±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,1 |
| 3 | Штангенциркули ШЦ-II, ЩЦ-III ГОСТ 166-80 | 0…160 0…250 | 0,05 0,05 |  | ±0,05 ±0,05 |
| 4 | Микрометры гладкие, ГОСТ 6507-78*: Класс точности 1 | 0…25 25…50 50…75 75…100 100…125 125…150 150…175 175…200 200…225 225…250 250…275 275…300 300…400 400…500 | 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 |  | ±0,002 ±0,0025 ±0,0025 ±0,0025 ±0,003 ±0,003 ±0,003 ±0,003 ±0,004 ±0,004 ±0,004 ±0,004 ±0,005 ±0,005 |
|  | Класс точности 2 | 0…25 25…50 50…75 75…100 100…125 125…150 150…175 175…200 200…225 225…250 250…275 275…300 300…400 400…500 | 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 |  | ±0,004 ±0,004 ±0,004 ±0,004 ±0,005 ±0,005 ±0,005 ±0,005 ±0,006 ±0,006 ±0,006 ±0,006 ±0,008 ±0,008 |

Продолжение таблицы А.1

| № | Наименование | Техническая характеристика |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Пределы измерения, мм | Цена деления, мм | Основная погрешность, мм |  |  |
| 5 | Скобы индикаторные, ГОСТ 11098-75* | Пределы измерения | 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 | На нормированном участке 0,1 мм |  | На любом участке 3 мм |
|  |  | 0…50 50…100 100…200 200…300 300…400 400…500 |  | ±0,005 ±0,005 ±0,005 ±0,007 ±0,007 ±0,007 |  | ±0,008 ±0,008 ±0,010 ±0,012 ±0,012 ±0,015 |
| 6 | Микрометры рычажные, ГОСТ 4381-80 | 0…25 25…50 50…75 75…100 100…125 125…150 150…175 175…200 200…250 250…300 300…400 400…500 | 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 | ±0,003 ±0,003 ±0,003 ±0,003 ±0,005 ±0,005 ±0,005 ±0,005 ±0,006 ±0,006 ±0,006 ±0,007 |  |  |
| 6 | Скобы рычажные, ГОСТ 11098-75* | 0…25 25…50 50…75 75…100 100…125 125…150 | 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 | ±0,002 ±0,002 ±0,002 ±0,002 ±0,002 ±0,002 |  |  |
| 7 | Индикаторы часового типа, ГОСТ 577-68* Класс точности 0 | Диапазон измерений, мм | 0,01 0,01 0,01 | На 0,1 мм | На 1 мм | На всем диапазоне измерений |
|  |  | 2 5 10 |  | 0,004 0,004 0,004 | 0,008 0,008 0,008 | 0,010 0,012 0,015 |
|  | Класс точности 1 | 2 5 10 | 0,01 0,01 0,01 | 0,006 0,006 0,006 | 0,010 0,010 0,010 | 0,012 0,016 0,020 |
| 8 | Индикаторы рычажно-зубчатые, ГОСТ 5584-75* | 0,8 | 0,01 | На 0,1 мм |  | На всем диапазоне измерений |
|  |  |  |  | 0,005 |  | 0,010 |

Продолжение таблицы А.1

| № | Наименование | Техническая характеристика |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Диапазон измерений, мм | Цена деления, мм |  |  | Основная погрешность, мм |  |  |  |  |
| 9 | Головки измерительные рычажно-зубчатые, ГОСТ 18833-73* | 0,2 | 0,002 |  |  | На ±30 делениях |  |  | На всем диапазоне измерений |  |
|  |  |  |  |  |  | ±0,0007 |  |  | ±0,0012 |  |
| 10 | Головки измерительные рычажно-зубчатые, ГОСТ 18833-73* | 0,1 | 0,001 |  |  | ±0,0004 |  |  | ±0,0008 |  |
| 11 | Индикаторы многооборотные, ГОСТ 9696-82 | 2,0 | 0,002 |  |  | На 1 обороте | На 1 мм |  | На 2 мм |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,003 | 0,004 |  | 0,005 |  |
| 12 | Индикаторы многооборотные, ГОСТ 9696-82 | 1,0 | 0,001 |  |  | 0,002 | 0,0025 |  | - |  |
| 13 | Головки измери тельные пружинные (микрокаторы), ГОСТ 6933-81 | 0,600 | 0,010 |  |  | На ±30 делениях |  |  | На всем диапазоне измерений |  |
|  |  |  |  |  |  | ±0,003 |  |  | ±0,005 |  |
| 14 | Головки измерительные рычажно-пружинные (миникаторы), ГОСТ 14711-69* | 0,160 и 0,080 | 0,002 и 0,001 |  | На 20 делениях |  |  | На 40 делениях |  |  |
| 14 | Головки измери тельные пружинные (микрокаторы), ГОСТ 6933-81 | 0,300 |  | 0,005 |  | ±0,002 |  |  | ±0,003 |  |
| 15 |  | 0,120 |  | 0,002 |  | ±0,0008 |  |  | ±0,0012 |  |
| 16 |  | 0,060 |  | 0,001 |  | ±0,0004 |  |  | ±0,0006 |  |
| 17 |  | 0,030 |  | 0,0005 |  | ±0,00025 |  |  | ±0,0004 |  |
| 18 |  | 0,012 |  | 0,0002 |  | ±0,00015 |  |  | ±0,0002 |  |
| 19 |  | 0,008 |  | 0,0001 |  | ±0,00010 |  |  | ±0,00015 |  |
| 20 | Головки измерительные пружинные малогабаритные (микаторы) с нормальным (150 и 100 сН) и уменьшенным (50 сН) измерительным усилием, ГОСТ 14712-79Е | 0,20 |  | 0,002 |  | На 30 делениях |  |  | На 60 делениях |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,001 |  |  | 0,002 |  |
| 21 |  | 0,10 |  | 0,001 |  | 0,0005 |  |  | 0,001 |  |
| 22,23 |  | 0,05 |  | 0,0005 |  | 0,0003 |  |  | 0,0005 |  |
|  |  | 0,02 |  | 0,0002 |  | 0,00015 |  |  | 0,0003 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,001 и 0,0005 |  |  |  | 0,002 и 0,001 |

| 24 | Штангенглубино меры, ГОСТ 162-80 | 0…160 0…250 0…400 | 0,05 0,05 0,05 | ±0,05 ±0,05 ±0,05 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Продолжение таблицы А.1

| № |  | Наименование |  | Техническая характеристика |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Пределы измерений |  | Цена деления, мм |  | Основная погрешность, мм |  |  |
| 25 | Глубиномеры микрометрические, ГОСТ 7470-78: Класс точности 1 |  | 0…100 0…150 |  | 0,01 0,01 |  | ±0,003 ±0,004 |  |  |  |
|  | Класс точности 2 |  | 0…100 0…150 |  | 0,01 0,01 |  | ±0,005 ±0,006 |  |  |  |
| 26 | Глубиномеры индикаторные, ГОСТ 7661-67* |  | 0…2 0…100 0…150 |  | 0,01 0,01 0,01 |  | На 0,1 мм |  | На 1 мм | На всем пределе измерений |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,006 0,006 0,006 |  | 0,010 0,010 0,010 | 0,012 0,020 - |

# Таблица А.2 – Техническая характеристика средств измерений, приведенных в таблице 2 (измерение внутренних размеров)

| № | Наименование | Техническая характеристика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Пределы измерения, мм | Цена деления, мм | Основная погрешность, мм |  |
| 1 | Линейки измерительные металлические, ГОСТ 427-75* | 0…150 0…300 0…500 | 1,0 1,0 1,0 | ±0,1 ±0,1 ±0,1 |  |
| 2 | Штангенциркули ШЦ-I ГОСТ 166-80 | 0…125 0…250 0…400 250…630 | Отсчет по нониусу |  | ±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,1 |
|  |  |  | 0,1 0,1 0,1 0,1 |  |  |
| 3 | Штангенциркули ШЦ-II, ЩЦ-III, ГОСТ 166-80 | 0…160 0…250 | 0,05 0,05 |  | ±0,05 ±0,05 |
| 4 | Нутромеры микрометрические, ГОСТ 10-75 | 50…75 75…175 175…600 | 0,01 0,01 0,01 |  | ±0,004 ±0,006 ±0,015 |
| 5,6 | Нутромеры индикаторные, ГОСТ 686-82 | 6…10 10…18 18…50 50…100 100…160 160…250 250…450 450…700 | 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 | ±0,012 ±0,012 ±0,015 ±0,018 ±0,018 ±0,018 ±0,022 ±0,022 |  |
| 7,8 | Нутромеры повышенной точности, ГОСТ 9244-75* | 3…6 6…10 1…18 18…50 50…100 100…160 160…250 | 0,001 0,001 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 |  | ±0,0018 ±0,0018 ±0,0035 ±0,0035 ±0,004 ±0,004 ±0,004 |
| 8 | Длиномер ГОСТ 14028-68*: (горизонтальный) | 0…500 (100) | 0,001 |  | при измерении внутренних размеров :±(1,4+L/140) мкм, L – измеряемый размер, мм |

Продолжение таблицы А.2

| № | Наименование | Техническая характеристика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Пределы измерения | Цена деления, мм | Основная погрешность, мм |  |
| 8 | Оптиметр, ГОСТ 5405-75*: (горизонтальный) | 0…500 | 0,001 | На ±0,06 мм | На ±0,1 мм |
|  |  |  |  | ±0,0002 | ±0,0003 |
| 8 | Машина измерительная, ГОСТ 10875-76 | 0…1000 | 0,001 | Погрешность метровой шкалы: ±(0,3+9*10-3*L) мкм, L – длина проверяемого интервала, мм |  |
| 9,10 | Прибор измерительный пневматический (мод.318 и 320), при использовании с пневматической пробкой | Диапазон измерений | 0,0005 0,0002 | 0,0008 0,0003 |  |
|  |  | 0,050 0,020 |  |  |  |
| 11 | Микроскопы инструментальные, ГОСТ 8074-82 | 75х25 150х50 150х50 | 0,005 0,005 0,001 | ±0,003 |  |
| 12 | Микроскопы универсальные измерительные, ГОСТ14969-69* | 200х100 500х200 | 0,001 0,001 | ±(1,4+L/80) мкм, L – измеряемая длина, мм |  |
| 13,14 | Приборы для линейных измерений с электронным индикатором контакта: мод.268 мод.268 | Пределы измерений | 0,0001 (0,00005-0,0002) | ±(0,2+1L) мкм, где L измеряемый размер, м |  |
|  |  | 1…4 4…200 |  |  |  |

Литература

- Методические указания. Выбор универсальных средств измерений линейных размеров до 500мм (по применению ГОСТ 8.051-81), РД 50-98-86-М.: Издательство стандартов, 1987. — 84с.

2  Методические указания к курсовому и дипломному проектированию. На    значение приемочных границ при проектировании изделия. /Сост. Мартынов А.П., Кравченко Р.А. – Краматорск, ДГМА 2008, - 16 с.

СОДЕРЖАНИЕ

1 ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ВЫБОРЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ	4

2 ПОГРЕШНОСТИ, ДОПУСКАЕМЫЕ ПРИ ИЗМЕРЕНИИ	6

ЛИНЕЙНЫХ РАЗМЕРОВ ДО 500 мм	6

2.1 Погрешности, зависящие от средств измерений	7

2.2 Погрешности, зависящие от установочных мер	7

2.3 Погрешности, зависящие от измерительного усилия	7

2.4 Погрешности, происходящие от температурных деформаций	8

2.5 Специфические погрешности при измерении внутренних размеров	8

2.6 Погрешности, зависящие от оператора (субъективные погрешности)	8

3 ВЫБОР УНИВЕРСАЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ     СРЕДСТВ	10

Таблица 1 – Предельные погрешности измерения наружных линейных размеров, биений и глубин	12

универсальными измерительными средствами	12

Таблица 2 – Предельные погрешности измерения внутренних линейных размеров универсальными измерительными средствами	36

Таблица 3 – Станковые средства измерения наружных размеров	42

Таблица 4 – Накладные средства измерения наружных размеров	46

Таблица 5 – Средства измерения внутренних размеров	50

Таблица 6 – Средства измерения глубин и уступов	54

Таблица 7 – Измерение радиального и торцового биения поверхностей	58

Приложение А	60

Таблица А.1 – Средства измерения, предусмотренные в таблице 1 (измерение наружных размеров, глубин, уступов, биений)	60

Таблица А.2 – Средства измерения, предусмотренные в таблице 2 (измерение внутренних размеров)	65

Навчальне видання

Выбір універсальних вимірювальних \засобів

(за ГОСТ 8.051-81 и РД 50-98-86)

(Російською мовою)

Методичні вказівки з курсового та дипломного проектування (для студентів усіх спеціальностей напрямку “Інженерна механіка”)

Укладачі                       МАРТИНОВ Анатолій Павлович

ДАВИДЕНКО Катерина Сергіївна

Редактор                                      О.О. Дудченко

Комп’ютерна верстка            О.П. Ордіна

Підп. до друку	                                                       Формат 60×84/16

Папір офсетний.        Ум. друк. арк 3,37              Обл.-вид. арк. 2,45

Тираж 100 прим.  Зам. №

Видавець і виготівник

«Донбаська державна машинобудівна академія»

84313, м. Краматорськ, вул. Шкадінова, 72

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи

До Державного реєстру

Серія ДК №1633 від 24.12 03

Методические указания

к курсовому и дипломному проектированию

и лабораторным работам

(для студентов всех специальностей

направления “Инженерная механика”)

Выбор универсальных измерительных средств

(по ГОСТ 8.051-81 и РД 50-98-86)

Составители                                 Анатолий Павлович Мартынов

##### Редактор                                        Дудченко Елена Александровна

Подп. в печ. 	Формат 60×84/16

Ризограф. печать.        Усл. печ. л. 4,25              Уч.-изд. л. 3,1

Тираж 100 экз.

ДГМА. 84313, г. Краматорск, ул. Шкадинова, 72